附件1：采购需求
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	LED手术无影灯
	套
	1
	一、基本要求：

1.1具有中轴安全旋转装置，使得旋转臂不会任意转动且具备转动平稳。

1.2采用椭圆大臂，符合空气动力学设计的外形，有利于层流空气的流通，表面采用环保粉尘喷涂，表面抗菌抗病毒。

1.3灯罩壳为铝型材质，一体化ABS内嵌式操作拉手设计，采用流线型超薄设计，最厚处不超过18CM，可获得极佳的层流效果。

1.4无影灯中轴旋转装置，具有安全承载设计；无影灯各旋转轴位置，采用新式蝶形刹车阻尼装置，保证无漂移现象。

1.5消毒手柄处无一颗螺丝外露，轻按手柄中心处弹钮可方便脱卸，脱卸式聚焦手柄可作高温高压140°消毒。

1.6采用平衡臂系统，可使灯头轻松进行360°旋转并精确定位在理想位置，具备疲劳校正装置和定位手感调节装置。

1.7传电器具有三路导电环，公母头对插式可无限旋转导电。

1.8调焦系统装置，使用轻巧的中轴螺旋结构带动四点拉杆调整灯盘角度，做到可调节光斑大小。

1.9采用独特的LED灯泡，一主三副结构，非透镜结构，有效的利用反光碗多光源反射原理，减少了光能损耗，提高无影率。

1.10通过电磁兼容检测，采用抑制电磁波干扰设计，避免与手术室内其它设备产生相互的干扰。

1.11每个LED灯泡都配有独立的散热片件，且配合灯盘中心处上下通透散热结构，使无影灯具备超低发热量和冷光特性，出色的冷光效果使医生头部和伤口区无明显温升。

1.12手术灯及手柄具有生物兼容性。

1.13手术无影灯中轴脱卸式三棱消毒手柄。

1.14五头+五头设计，灯头为花瓣式。

二、技术规格

2.1照度（Lux）：母灯≤160,000 子灯≤160,000

2.2色温可调（K）3500-5600

2.3演色性指数（CRI）96

2.4红色还原指数（Ra)96

2.5调光范围10—100%

2.6术者头部温升≤0.5℃

2.7术野温升≤2℃

2.8有效工作聚焦深度60-150cm

2.9光斑直径100-260MM

2.10灯泡类型LED

2.11灯泡平均寿命≥60000h

2.12LED灯杯直径≥60mm

2.13灯泡数量母灯80LEDS（主灯）+240LEDS（副灯），子灯80LEDS（主灯）+240LEDS（副灯）

2.14高度调整≥118cm

2.15LED灯杯散热片≥33mm

2.16LED灯头散热盖母灯≥130mm子灯≥90mm

2.17弧形拉手尺寸≥270mm

2.18聚光板灯盘≤4等分

2.19扇形调焦活动板半径母灯≥280mm子灯≥200mm

2.20中轴护罩高度≥48mm（三点内嵌式固定）

2.21照度和色温调节范围≥12档

2.22电源输入100-240VAC,50/60Hz

2.23功率母灯70W子灯50W

配置要求
3.1底座部分        1套

3.2横臂部分        2套

3.3平衡臂部分      2套

3.4灯头体部分      2套

3.5灯头体火炬部分  2套

3.6手柄            2个

3.7保险管          2只

3.8简易维修工具    1套

3.9证书技术资料    1套

3.10使用说明书     1份


	2
	负极板回路垫
	套
	1
	一、基本要求

1.1用于电外科手术中配合高频电刀使用，使电流安全回流到电刀。

1.2适用范围：适用于创伤、金属植入、烧伤、妇科、血液、体液易污染手术等各种情况；

二、技术和性能参数

2.1工作原理：电容式负极板，具有平行板电容结构，当电刀处于工作状态时，患者与电刀之间形成有效回路，从而使高频电刀能够安全正常工作；

2.2工作模式：重复使用/非直接接触式；

2.3电容阻抗≤150Ω，在环境温度23℃±5℃、频率460KHz条件下，电容值小于4nF；

2.4外部尺寸：长度≥85cm,宽度：≥40cm，厚度：1.3cm（成人儿童通用）；

2.5负极板回路连接高频仪器的电缆规格：长度≥4.0M；

2.6有效保证患者最小接触面积，确保手术安全，防止电灼伤事故发生；

2.7适合对粘贴式负极板过敏、大面积烫伤、多毛发、严重消瘦、多斑痕等患者使用；

2.8具有通用型转换接口，可与多型号电刀匹配；

2.9采用医用高分子凝胶制成，具有良好的弹性和生物兼容性，可有效防止压疮的形成；

2.10支持术中X光透视操作，不会对X光透视造成任何影响；

2.11载荷≤135kg，有效接触面积≥100平方厘米
三、配置要求

3.1负极板回路垫    1张

3.2负极板回路导线

3.2.1圆头          1根

3.2.2方头          1根

3.2.3方头带针      1根

3.2.4使用说明书    1份



