附件2：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	脐血流诊断系统
	套
	1
	基本要求

脐血流检查，显示并记录脐血流波形，打印脐血流检查报告，自动计算血流动力学参数：FVR、S/D、PI、RI等；

血流监测：双向血流识别，高清晰血流声音监听；
同屏显示胎心率、胎心率短趋势图功能；
实时计算和显示脐血流频谱，自动计算瞬时参数，自动计算包络和任意截取一段典型图谱进行分析，长时间频谱回放，支持双向频谱/方向反转；

血流速度测量范围-56.25cm/s～+56.25cm/s；

超声波束声强Iob < 30mW/cm2超声发射频率4MHz连续波；

辅助诊断：参数超限含义提示，机内配备主要参数正常参考值；

频谱色彩可调，显示色彩优化技术；

彩色打印，4种参数的正常值参考图，支持A4和B5纸型；

高性能的信号处理技术：抛物线预测包络算法PPE™，频谱背景噪声抑制技术SPNR™；

病人资料检索及统计分析；

海量存储及档案管理，智能报告与报告浏览；

全中文界面，WINDOWS平台；

在线帮助系统。

   探头：

      标称频率：4.0MHz

      工作频率：（4.0±10%）MHz

      峰值负声压：P_<1MPa

      输出波束声强：Iob<10Mw/cm2

      防水等级：IPX4
基本配置要求
序号
项目名称
数量
单位
1
脐血流模块主机
1
台
2
4MHz 血流探头
1
个
3
软件光盘
1
张
4
加密狗
1
个
5

探头架

1

个

6
耦合剂
1
瓶
7
中文用户文件（说明书，速查卡，合格证，保修卡，装箱单，用户验收单，三证文件各1）
1
套
8
电源线
1
根
9

保险管

2

个

10
台车
1
台
11
电脑
1
套
12
打印机
1
台


	2
	妊高征监测系统
	套
	1
	1 工作条件：

1.1 能在室温5～40℃和相对湿度≤80％的环境下工作，连续工作时间≥24小时

1.2 仪器存储、运输环境：温度－10℃～55℃，相对湿度10％～90％

1.3 仪器设备的插头符合中国国家标准GB9706.1-1995。
2 系统电源：

交流电源：220V±22V，50Hz±1Hz

3 技术规格

3.1功能：用于妊高征的门诊预测及病房治疗监测

3.2屏幕：≥18.5〞显示器

3.3分辨率：≥1024×768

3.4微压探头灵敏度：≥5mV／Kpa

3.5放大倍数：0～1500倍

3.6放大电路输入阻抗：≥1000KΩ

3.7采样分辨率：12位

3.8采样间隔：10μS

3.9检测方式：通过桡动脉无创检测脉搏波信号

3.10波形特征系数精度：≤±1%
3.11 27项检测参数：脉率（PR）、收缩压（SP）、舒张压（DP）、动脉压差（PP）、每搏心搏量（SV）、每分钟心输量（CO）、心脏指数(CI)、心搏指数(SI)、左心有效泵力(VPE)、心肌耗氧量(HOV)、心肌血液供耗率 (CMBR)、平均动脉压(MAP)、血管顺应度(AC)、总周阻 (TPR)、肺动脉楔压(PAWP)、有效血容量 (BV)、全血粘度 (N)、微循环半更新率(MHR)、微循环半更新时间(MRT)、微循环平均滞留时间(MST)、波形系数（K）、体重指数（BMI）、体表面积（BSA）、胎儿发育指数（FGI）、标准周阻（SPR）、还原全血粘度（Nr）、妊高征指数（R）
3.12趋势图妊周范围：1～45周

3.13中文提示
3.14 中文解释：系统提供所有检测参数的临床医学名词解释

3.15 报告预警：系统自动判断检测结果，超出正常范围值系统自动提示

3.16可同时支持键盘和鼠标操作

3.17中文报告单：具备报告单打印病人信息、病人检测参数以及采集脉搏波形图
3.18 中央处理器Intel：赛扬双核：主频：2.0G；内存：1G；硬盘：320G

3.19 检测系统软件恢复功能：自动恢复到出厂状态功能; 一键还原功能

妊高征监测系统配置清单

序号

名称
数量

单位
1

妊高征监测系统主机
1

台
2

信号线

1

根
3

脉搏传感器

1

个
4

电源线

1

根
5

加密狗

1

个
6

安装光盘

1

张
7

脉枕

1

个
8

说明书

1

本
9

应用指南

1

本
10
绑带

1

个
11
电脑主机

1

台
12
显示器

1

台
13
打印机

1

台
14
电源插线板

1

个
15
医用手推车
1
台



