附件1：采购需求
	序号
	采购内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	病理大体标本摄影仪
	套
	1
	一、大体标本成像系统技术参数：
▲1、成像像数：2400万

2、传感器尺寸：约22.3mm*14.9mm

▲3、最高分辨率：6000*4000

4、光学变焦：14倍（18-250变焦范围）,电子放大10倍

5、全高清摄像：1080P

▲6、显示屏：OLED 7英寸高清

7、语音识别：配有麦克风，可进行语音转文字(此功能需要连接网络）

▲8、控制系统：电脑控制、手势控制变焦图像放大缩小、拍照

9、工作台面：约380mm*500mmPOM底板抗酸碱，超耐磨；白色带标尺切割板1块，蓝色带标尺切割板1块

10、支架调节范围：机壳上有上下左右移动手柄，可180度旋转，上下600mm调节

11、软件功能：软件可快速进行实时标注和测量，支持实时取景显示、文字输入、自动定标、自动测量面积、周长、长度、多重标注、切割标注。可对ESD标本形态大小、尺寸、面积、周长进行实际测量，也可对病变位置、面积范围进行标注，病变位置复原和准确定位，描绘复原图。

主机可与电脑直接连接，软件随意控制相机的光圈大小、曝光时间、白平衡、感光度、图像放大、缩小、对焦及拍摄；实时取景显示，可与医院HIS、PACS、千屏病理系统无缝连接。

为保证设备售后服务质量，供货时提供厂家或区域代理对于本项目的授权书及售后服务承诺书。

配置清单：
序号
货物名称
规格
单位
数量
1
主机
成像像数：2400万
传感器尺寸：22.3mm*14.9mm
最高分辨率：6000*4000

光学变焦：14倍（18-250变焦范围）,电子放大10倍
台
1
2
支架
支架上下调节范围：600mm
套
1
3
POM底板

380mm*500mm抗酸碱，超耐磨

块
1
4
白色带标尺切割板
380mm*500mm*3mm
块
1
5
蓝色带标尺切割板
380mm*500mm*3mm
块
1
6
标本成像系统软件
拍照软件，主机可与电脑直接连接，软件控制相机的光圈、拍照速度、白平衡、感光度及拍摄；实时取景显示；可与医院HIS、PACS系统无缝连接。
套
1
7
脚踏开关
支持图像放大，缩小，拍照。
套
1
8
USB线
5米
套
1
9
电源线
2米
根
1


	2
	洗板机
	套
	1
	1.适用各型酶标板 平底板、V型底板、U型底板、圆型底板（96孔） 
2.具有两点定位吸液功能，清洗液平均残留量：<1ul/孔
3.注液精度：精密洗头结构设计，96孔间加液误差 CV小于1.5% 
4.清洗头 8通道和12通道 
5.清洗次数 1～999次可调 
6.清洗条数 1～12排可选，通过键盘快速选中并指示 
7.清洗液加入量 50～950μl/每孔，间隔50μl可调 

8.注液通道：3个（洗液2种和蒸馏水1种）

9.洗板模式：2种，浸泡、振板；有利于降低反应过程中干扰性吸附；
10.模式时间： 0-999秒可调
11.吸液时间：0.1——99.9秒可调，间隔0.1秒
12.冲洗管路时间：0——240秒可调
13.清洗针位置参数：五种（水平、左边、中心、右边、触底）可调节
14.5.0英寸液晶大屏幕同屏显示所有洗板程序和参数 ，程序参数可个性化更改；
15.最多100个洗板程序，每个程序独立贮存一种实验项目名称和酶标板形状参数；
16.具有暂停和终止功能，按暂停键或停止键可在洗板过程中暂停或终止操作；
17.多种洗液通道可选，可通过程序选择；
18、开关机自动去离子水冲洗，减少板间污染；
19.具有管路冲洗功能，冲洗时间可调，有效防止结晶的形成；
20.微孔板悬空放置，有效避免微孔底受污染；
21.新型清洗头支架设计，可预防洗板过程中清洗头错位，掉落；
22.洗液瓶具有均匀体积刻度线，方便工作液配制，废液满自动报警功能；
23.具有透明生物安全罩，洗液过程方便观察并有效隔离实验环境。

24.可选配自动排液功能

  洗板机配置清单
产品名称
单位

数量

主机
台

1

夹管阀
套

3

真空泵
个

1

永磁式步进电机
套

2

开关电源
套

1

DGUS串口屏
套

1



	3
	电动组织取材刀
	套
	1
	一、基本要求

1.工作电压：12V

2.输出功率：30W

3.工作升温：≤38°

4.切割形式：摆动式

5.摆动角度：4°

6.切割摆频：66 Hz

7.空载噪音：≤70 dB（A）

8.控制方式：无极调速

9.刀片类型：弧形刀片、弧形锯片，可方便快速更换

10.适配器输入电压：100-240V

11.有骨组织固定夹，方便切割骨组织，可固定5-72mm的骨组织。

12.有取材刀放置支架，保护操作人员安全，保护刀刃不受损。

二、配置清单：

电动取材刀     1把

刀片           2个



