附件1：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	内镜清洗工作站
	套
	1
	一、内镜清洗工作站用于清洗纤支镜清洗。
二、中背板台面、洗消槽及干燥台：

中背板台面、 洗消槽为一整体，要求采用优质的改性 PMMA 高分子材料（化学名：甲基丙烯 酸甲酯），多层复合，要求抗压强度高，弹性好，具有耐摩性，抗氧化，耐强酸强碱，表面光滑，易清洗；耐磨损，损伤后易修复；对内镜无磨损、人体无毒。

三、台面、洗消槽及干燥台的设计要求：

1.防泛水设计要求采用前高后低的倾斜式台面，使溅到台面的液体全部从下水道流走，不污损柜门及室内楼地面，最前方采用大圆弧台面造型设计，为内镜洗消人员提供腰腹部支撑，有效减少疲劳；

2.干燥台造型设计，要求能有效的防止内镜和其它正在干燥的附件等意外滑落，更加全方位的保护内镜及附件等。 

3.工作站清洗槽、消毒槽应有容量标识，标示的分度值应不大于 2 L，容量标示误差应不超过20%。符合医药行业标准YY0992-2016的5.2.2要求。
4.内镜工作站功能槽及其附件（例如：内镜框/架）所使用的材料应能耐受化学腐蚀及机械应力；符合医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求。
四、背板的选材和设计：

背板要求一次性整体吸塑成型，采用面层为 PMMA 的优质改性复合材料，厚度约4mm,经二次热合成型，要求防腐防潮，不生锈，表面无需再做任何其它处理，材料本身能抗紫外线老化，具有玻钢背板、冷扎板背板、钢板背板、玻璃背板、木质装饰板材等特征。倾斜式操作面板要求平面设计，能有效的缓解操作时手部的疲劳与不适，从视觉效果上能有效的避免眩光对操作人员眼睛造成的刺激，灯箱、操作面板安装平面与背板为一次性吸塑成型，除了与台面连接的水平缝外，无多余的水平接缝，不藏污纳垢，能防水防潮，防污染，清洁保养要求快捷方便，背板与清洗槽台面的长度相同，搬迁、重组、升级方便。

五、配备要求 

（一）多功能自动灌流器（4套）：

1.要求采用人性化“隐形设计”，能有效防止内镜、洗消人员及自动灌流器本身的意外损伤，同时不留卫生死角、易清洁、不占操作空间；

2.由两部分组成：操作面板、执行部件；维修时只需单个更换，维修方便；

3.在清洗、末洗严格按相关规范要求，采用洁净的“一次水”灌注，不从槽内使用循环水或其它地方的未处理水灌注，杜绝交叉感染或造成内镜的意外损坏；

4.一次性完成四个环节的工作：“脉动”注液、注气、吸引、计时，并设计有自动注气功能（可根据需要自行设定时间），彻底消除工作中的误操作，操作简洁、方便，保证内镜洗消达标；

5.集成芯片（可电脑程控），要求体积小、运行稳定、快速；

6.各种数据可自行自由设定（0～99 分 59 秒）；

7.智能灌流器控制软件，一键启动，避免重复操作。

8.快速插接头设计位置位于洗消槽后方，单手操作可完成，浸泡时方槽盖完全密封，彻底的消除消毒液的扩散。

（二）高压供水器（1个）： 

1.功率：280W；

2.电压：220V； 

3.供压：自来水标准水压0.3MPa （恒压）；

4.耐压：1.6MPa ；

5.流量：3T/h； 

6.控制：水压自动恒定控制、自动启动，高压脉冲型，具有高水压低水流特性，提供恒定高压力注水（供水水压在高于或低于设定压力时自动启动，维持恒定压力）。

（三）水处理器(1个)：

1.根据不同科室的内镜洗消要求，配置有不同等级的水质处理设备；

2.采用“一次水”对内镜的灌流和冲洗，防止交叉感染；

3.高水平消毒用水为 5μM 和 1μM 分级高精度超微过滤，流量：0.5t/min， 功率：750W ，电压：220V，可更换滤芯。 

（四）空压机（1 套）：

供气压力：max0.75MPa，供气量：65L/min，储气量：30L，噪音≦60 分贝，电压：220V，输出功率：550W,为内镜清洗工作提供纯净的压力空气来源。

（五）中心气体处理器（1 套）：

气压调节范围：0～0.75Mpa，分离空气中的水分及其它杂质，为内镜洗消提 供干燥纯净的压力空气，并另外设有注气压力调节器（不高于0.02MPa）,专为内镜腔道提供清洁、安全的气压，不损伤内镜，无耗材、免维护、免清洗。 

（六）镜体测漏系统（1套）：

1.采用微电脑控制系统和电子压力传感器检测压力，使用旋转编码开关调节测漏压力和测漏时间，检测压力和检测时间连续可调，测漏结束自动泄压和数值提示，可根据不同内镜厂家要求，选择测漏压力和测漏时间，保证检测灵敏度和保护内镜免受过压影响；

2.测漏压力数字显示，连续可调，压力范围 1～35KPa；测漏时间数字显示， 连续可调时间范围 10～90 秒。 

（七）高压气枪（3把）：

1.要求为优质 304#不锈钢材质，能杜绝纯净空气通过枪体腔道的二次污染， 防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口；

 2.压力：0～0.75MPa，由中心气体处理器精确调控气压，压力可准确显示数值，安全可靠，无需在枪体上进行多余的、不精确的、感觉性操作。 

（八）高压水枪（2把）：

1.要求为优质 304#不锈钢材质，杜绝水质通过枪体腔道的二次污染，防止枪体腔道腐蚀而产生的脱落物进入内镜腔道，从而造成内镜损坏；内镜清洗专用喷嘴，能适用不同口径的内径接口，可以自动封闭注水口，避免水花四射；

2.压力:自来水标准水压 0.3MPa（恒定，可调，由中心统一控制），流量： 5L/min。 

（九）给排水系统（4点位）：

1.给水系统：要求采用优质 SUS304 不锈钢材质水龙头，优质陶瓷阀芯，360 度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，方便灵活。多层防腐防锈处理，可承受强酸强碱环境的使用；全 304＃优质高压编织供水软管及管件；优质的 PP-R 冷热水管材和管件，符合最新国家相关质量标准； 

2.排水系统采用：304#不锈钢下水器；优质 PVC 钢丝排水软管及 PVC-U 专用排水管及管件。

（十）管路清洁系统（1套）：定时清洗消毒内镜清洗工作站的自身管路系统，为长期保障内镜洗消达标提供保障。

（十一）供气管路（1 套）：采用优质气动部件，要求承压强，外径 7.9-8.1mm， 内径 5.4-5.65mm，耐压 15kg

（十二）方槽盖（1个）：采用透明亚克力面板吸塑成形，可以清晰看到浸泡清洗的状况。
（十三）软式双层内镜运转车（2套）

整车外形尺寸 ：长746.5*宽430*高943
软式内镜托盘 ：长580*宽430*高103（大圆角） 
尼龙万向轮 ：3寸 
车架材质 ：φ25圆管表面喷塑高光白 
（十四）软式单门内镜储存柜（1 个）：
1.内胆要求采用优质的改性高分子材料，独立开模整体吸塑成型，无缝隙，不藏污纳垢；易清洁、表面细菌残留量低；对内镜无磨损。外部材料要求采用多工艺处理的钢塑材料，与内胆融为一体，柜内空间密闭；
2.软镜柜内要求设计有透明 PMMA 制成的内镜附件悬挂专用装置（上中下三件套，全方位的定位内镜，防止相互碰撞，并且下部件为可升降式，适应不同尺寸的内镜需要），严格按照《内镜清洗消毒技术操作规范（2017 年版）》第三章第二十六条中的“镜体应悬挂，弯角固定钮应置于自由位”的规定，保持内镜垂直存放，避免碰撞损伤；
3.可存软镜数量：单门 6 条。




