附件1：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	高低温通用极速生物阅读器
	台
	1
	适用范围：用于高温和低温生物指示剂的结果判读；

输入电源：AC:100-240V,50/60Hz,0.5-0.25A
      输出电源：DC:12V，1.5A

培养时间：≤30min，阳性报警最快5min，30min确定阴性。

净重
：≤1200g
不含电源适配器；

培养孔数
：≥9个


屏幕尺寸
：≥6.5英寸


屏幕分辨率
：≥800×480
，TFT ，256万色

防尘罩
：与机身一体，棕色，磨砂处理，减少外界光源影响


自动保存记录
：是，可自动存储培养记录10000条，存储内存不足时报警提示，也可上传电脑保存。


培养温度：
58±1℃


环境温度：
5-40℃


相对湿度
：≤95%，
>85%时无结露

装置/过电压
：类别Ⅱ


阅读器校验：
可提供温度和荧光系统检测


破碎功能
：配有专用破碎器
，可选择自动夹碎装置

配置清单
序号

名称

数量

备注

1
极速生物阅读器主机

1台

2
电源适配器

1个

3
说明书

1份

4
操作流程

1份




