附件2：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	高频振动排痰系统
	套
	3
	1、适用范围：适用于多种原因引起的呼吸道分泌物增多、排出不畅的患者，辅助患者痰液的排出。预防、减少呼吸系统并发症的发生；

2、产品组成：主机、双空气导管、气囊背心、线控器；

3、★显示和操作：≥8英寸液晶触摸屏，同时具有触摸和飞梭调节两种操作方式，并具有紧急停止机械按键；

4、工作压力：3-30mmHg可调，步进1mmHg，压力28级可调；

工作频率：1-20Hz连续可调，步进1Hz，且1-5HZ内，步进也为1Hz；
工作时间：治疗时间1-99min可调，步进1min；
工作噪声：正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)；
★工作模式：≥13种工作模式：1）常规模式，可在治疗界面自行设定治疗参数，在运行过程中治疗参数可调，且自动保存上次治疗参数，下次开机可直接使用；2）循环模式，可设置高中低3档治疗参数，在运行过程中治疗参数可调；3）梯度模式，可设置高中低3档治疗参数，在运行过程中治疗参数可调；4）自定义模式，根据治疗需求，可设置≥6种自定义治疗模式，如儿童模式、成人模式、重症模式、肺康复模式、心肺功能锻炼模式、老年模式等，运行中压力和频率固定不可调；

手持线控器：可通过线控手柄中断/恢复振动排痰治疗；

★咳嗽暂停功能：支持咳嗽暂停功能，灵敏度3档可调，咳嗽暂停时间调节范围：5-300s；

压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性；

治疗信息储存查询功能：具有储存和查询患者历史治疗信息的功能；

空气导管配置：双空气导管，内置金属丝支撑，可自动锁定，接口处软硅胶接头，管路闭合严密，不易损坏；

气囊背心类型：有背心式或胸带式气囊背心，可选配重复性使用和单人使用的气囊背心，规格型号≥13种，适用各年龄段及不同体型人群；

气囊背心设计：气囊背心前胸V型设计，避免压迫胃部，后背分隔式设计，避免压迫脊柱；具有可拆卸式设计，外层可干洗和机洗，洗后可与内层气囊重新组装；

气囊背心内衬：可选择单人使用气囊内衬，避免交叉污染；

配置清单：


序号
物品描述
数量
单位
备注

1

高频振动排痰系统
3

套

2

排痰背心
6

件

超小号背心1件，加小号背心1件，成人背心4件
3

空气导管
6
根
4

线控开关
3
个
5

电源线
3
根
6

熔断器
6
个
7

产品说明书
3
本
8

操作指南
3
张
9

保修卡
3
张
10

合格证
3
张
11

珠形束线带
6
个
12

安装手册
3
份
13

装机报告
3
份



