附件2：采购需求

	序号
	项目内容
	单位
	数量
	采购需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	半自动体外除颤仪
	台
	2
	1. 尺寸不大于: 100mm (高) × 210 mm (宽) × 300 mm (长) ±10mm，且机器自身具备便携把手，便于携带 。      

2. 重量≤2.6kg（含电极片和电池）便于公共场所携带使用。

3. 为确保及时除颤，在需要除颤时，除颤按钮必须有醒目的闪烁提示。

4. 在待机状态下，电极片和自动体外除颤仪预先连接，且电极片可放在机器上，方便携带和及时救治。

 5. 提供中英文双语语音提示，可一键快速切换中英文，无需重新启动。

 ★6. 不小于5英寸彩屏，提高对普通施救人员的操作指导、准确施救。

7. 屏幕分辨率不低于780×480，有清晰的动画指导贴放多功能电极片，放电，心肺复苏（CPR)等操作，可以指导普通民众施救人员进行高效施救操作。

8. 智能环境除噪：根据环境自动调整屏幕亮度和音量，适应野外强光环境下和急救现场嘈杂环境下使用。

9. 提供智能语音播报。设备根据急救人员响应速度，智能提示急救人员除去病人的衣物、粘贴电极片。

 10. 在CPR仅按压过程中持续提供操作指导和剩余按压次数提示。

11. 设备屏幕支持显示ECG波形。

★12. 除颤采用双相波技术，除颤波形：双相指数截断波形（BTE），具备自动阻抗补偿功能。

13.能量可递增，首次除颤没有消除室颤时，第二次和第三次电击自动使用更高级别能量。以便于非专业医务人员使用。

14. 成人最大除颤能量可达360J 。
15. 支持成人/小儿模式，且模式可一键切换。切换后机器根据选择的病人类型自动切换提示信息、除颤能量和CPR按压模式。

16. 从开机到充电至200J能量准备放电的时间≤8.5秒。
17. 具有内部自动放电功能，保证患者和医护人员安全。
18. 电极片有明确贴放位置示意图，减少施救过程中的出错率提高抢救效率。
19. 备用状态时电极片须已经提前与机器连接，节省宝贵的抢救时间

 20. 一次性电极片及一次性电池出厂有效期≥60个月。

 ★21. 一次性电池：在适合条件下，可以支持≥350次200J放电或≥200 次360J放电。
22. 低电量报警后至少还可持25分钟工作时间和至少10次200J除颤充放电。

23. 自检功能：具备每日、每周、每月、每季度的设备自检和用户手动自检，可及时判断机器状态是否正常。

24. 自检内容：主控模块、治疗模块、电源模块的状态

25. 自检反馈：根据自检结果，红灯/绿灯显示设备状态。不开机情况下可提示故障。

26. 内置自检程序，自动检测电池状况，不开机可提示电池剩余电量低。
 ★27. 数据存储：可存储ECG波形数据、事件数据、录音数据、急救数据（须有急救时间、CPR 持续时间、放电次数等要素）、录音数据等。
28. 存储容量：设备的内部存储容量不小于1Gb，可存储不少于999份自检报告。
29. 数据导出：支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。
30. 具备录音功能，可保存60分钟抢救现场录音。便于事件回溯。

 ★31. 抗冲击/跌落性能：具备优异的抗冲击/跌落性能，机器六面均可承受≥1.5 m跌落冲击. 提供说明书等证明文件。

32. 防水防尘性能：具备良好的防水防尘性能，防水防尘级别IP55。提供说明书等证明文件。

33. 工作温度范围：满足 -5ºC ～ 50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作60分钟。提供说明书等证明文件。

34. 工作海拔高度（大气压力）范围：-381 m ～ +4575 m.（57.0 kPa ～ 106.2 kPa）。
35. 工作湿度范围：满足 5% ～ 90% 非冷凝。 

★36. 投标产品需为该品牌在国家药品监督管理局网站最新注册产品，且只接受各厂家最新产品。以国家药品监督管理局批准日期为准。



	2
	除颤监护仪
	台
	1
	★重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。
★彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。
支持中文操作界面。
屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。
★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。
除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能力选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
★支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。
体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。
开机时间≤2s，符合临床使用。
除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
★除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
★支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
支持升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。
支持升级CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。
心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。
通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。
可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。
★提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE认证。
无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。
具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。
具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。
工作环境，温度范围：0°C-45°C，湿度范围：15%-95%，大气压范围：57.0 kPa ～ 106.2 kPa。



