附件2：采购需求

说明：
    一、本“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，竞标文件作否决竞标处理。

    二、本“采购需求”中未标注“★”条款出现负偏离数≥3项时，竞标文件作否决竞标处理。
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	电动肌肉振动仪
	台
	1
	显示方式：液晶触控显示屏。实时显示当前转速、电量，方便医生了解治疗强度及剩余电量。
电源：采用高能锂电池，内部直流电源，
a、24V，允差±10%，

b、电池容量：2600mAh（6节），电能62.4Wh，允差±10%。
★3、振动幅度≥6mm。
★4、转速：400-4500rpm可调，当前设定值允差±5%，点动按键（“+”“-”），电机速度步进100；长按按键（“+”“-”），电机速度步进10）；最高振动频率：75Hz。
5、工作时间：10min自动断电，允差±5%。
6、主机尺寸：（长宽高150mm×61mm×328mm，允差：±20mm）
7、噪声：≤60dB（A），正常工作时，电机运转平稳，噪声低，为患者治疗和放松提供安静的医疗环境。
★8、按摩头：≥25 种按摩头。
9.最大振幅可达到12mm。

10.续航时间 ≥3小时，续航持久满足医生下病房治疗需求。

11.共411个档位可调，满足不同病人，不同治疗部位的个性化治疗方案的设置和治疗。

12.振动频率可供医生选择的治疗范围。

13.25 种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法。
★14.配置两个配重条（0.8kg、1.0kg），为存在深层肌肉疼痛和大肌群的松解治疗提供配重。

15.治疗手柄满足医生不同作业习惯，手柄配有专用橡胶防滑皮套。
16.采用航空拉杆行李箱，方便携带，不受空间场地限制。

	2
	光谱治疗仪
	台
	1
	1.安全分类
：Ⅰ类，适用于痤疮治疗、消除炎症、促进皮肤伤口愈合。
2.运行模式
：连续运行

3.工作电压
：AC 100-240V  50/60Hz±2%

4.额定功率：
180VA

5.★有效辐照面积：
250cm2；

6.辐照距离
：10cm±1cm

7.输出波长范围：
红光633nm±10nm；蓝光417nm±10nm；

8.★有效辐照度：
红光：≤200mW/cm2；蓝光≤120mW/cm2；红+蓝：红光：50mW/cm2±20%；蓝光 ：光功率​纯红光>15W；  红+蓝：蓝光>25 W；红光>16W

9.★显示方式：8＂彩色触摸液晶显示，全触屏辅以人性化的GUI设计，使操作更简洁流畅。

10.定时功能：设备具有定时器，定时误差不大于设定值的±2%； 设备具有手动停止辐射输出的功能。

11.采用高纯度大功率集成芯片式固体冷光源，使能量更集中，光斑更均匀，确保治疗效果；

★12.大功率红光、蓝光组合治疗，可实现伤口快速愈合及消炎。

13.基于翅片式热管散热系统设计，确保散热可靠，最大程度上保证光源寿命；

★14.采用多维度阻尼轴设计，照射角度任意调节，以适于不同创面部位的治疗；

15.采用自由伸缩悬臂系统设计，充分考虑人体工程学要求，方便操作，最大程度满足临床各种治疗环境；

16.体积小巧，移动灵活，满足病房间转移需求；

17.增加定位指示杆，确保有效的照射距离，操作方便、安全可靠；

18.可存储4种常用的治疗方案，免去反复设置的麻烦，主界面一键选择，使操作更加便捷。 

★19.双路光源可顺序治疗也可同时治疗，每一路光源也可独立设置，治疗方式更加的灵活。

20.温馨的语音提醒，为患者带来轻松舒适的治疗体验

21.光源强度可调，满足不同临床需求；

22.钥匙开关和开机密码双重开关保护，治疗过程安全放心

23.配置清单
序号
名   称
数量
单位
1
主机（含治疗头）
1
台
2
护目眼罩
1
付
3
护目眼镜
1
付
4
电源线
1
根
5
保险丝
2
个
6
工具
（8号内六棱、4号内六棱、螺丝刀各一把）
1
套
7
钥匙
2
把
8
防尘过滤棉
1
张
9
说明书
1
份
10
合格证
1
份
11
产品保修卡
1
份
12
仪器安装验收单
1
份


	3
	立体动态干扰电治疗仪技术参数
	台
	1
	1、二组两维干扰电输出。
2、治疗仪工作频率：2KHz、3KHz、4KHz、5KHz分四档可选。

★3、治疗仪差频频率范围：分五档可选

a)　低：频率下限=1Hz，频率上限=20Hz；

b)　中：频率下限=40Hz，频率上限=60Hz；

c)　高：频率下限=80Hz，频率上限=120Hz；

d)　广域：频率下限=1Hz，频率上限=120Hz；

e)　低/高：低模式和高模式交替运行，低模式1分钟后高模式1分钟，依次循环。

4、治疗仪每路输出电流有效值不大于60mA。

5、治疗仪调制频率：0～120Hz；

6、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s分六档可选，允差±10%；动态位移不超过动态节律的±30%。

7、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%；

8、差频周期：1/f（随机变化）、15s、30s、60s分四档可选，允差±10%。

★9、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗仪治疗时间结束，有蜂鸣器提示声。
★10、4个固定处方1个自编处方。

11、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放吸附电极线和电极。

★12、配备负压泵采用吸附式电极，负压泵压力连续可调。

13、治疗同时有近似拔罐功能。

14.配置清单

序号
名   称
数量
单位
1

主机
1

台

2

熔断器
2

个

3

电源线
1

条

4

输出线
8

条

5

吸附电极板
16

个

6

使用说明书
1

份

7

产品培训验收报告
2

份

8

合格证
1

份

9

保修卡
1

份

10

装箱单
1

份



	4
	熏蒸治疗仪技术参数
	台
	1
	1、电源电压：交流电压220V，频率50Hz。

★2、额定输入功率：3200W。

3、微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示。

4、外形尺寸：长1200mm，宽1200mm，高1130mm，允差±10%。

★5、治疗机治疗时间控制：治疗总时间可在1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。

6、治疗机温度：功率控制，12档可调。

7、上水方式:手动,单区加液量：5L。

8、单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸。

★9、三组熏蒸舱，三组蒸汽发生器，三组电控系统，三组消毒系统，每组可独立操控也可同时工作，进行熏蒸。

10、加热方式为厚膜管状加热器。

11、防干烧装置：当蒸汽发生器无液体时，不能加热，并有提示信息。

★12、臭氧杀菌消毒：

开启臭氧消毒功能10min，臭氧浓度应不低于40mg/m³；

b.正常工作是臭氧气体外泄露量应不大于0.16mg/m³。

三区独立控制，时间1-99min可调。

13、具有MP3音乐播放功能（配备U盘）。

14、抽拉式进水管，可对三组药箱进行加水、清洗，更方便、人性化。

15、半弧形手臂熏蒸垫，使熏蒸更舒适。

16、布帘、袖套可方便拆换，便于清洗。

	5
	磁振热治疗仪
	台
	1
	1、额定输入功率：280VA。额定电源：a.c.220V，额定频率50Hz

★2、磁场强度范围：≤38mT。

3、振动频率为50Hz，允差±1Hz。

4、振动幅度为2mm～5mm。

★5、六种治疗模式。

模式1：工作周期1.0s，允差±0.2s；

模式2：工作周期2.0s，允差±0.2s；

模式3：工作周期2.5s，允差±0.2s；

模式4：工作周期3.0s，允差±0.2s；

模式5：工作周期4.0s，允差±0.2s；

模式6：工作周期5.0s，允差±0.2s。

6、开机默认为常温工作模式，可选择温控工作模式，分40℃-55℃分四档可调，允差±3℃。

7、治疗定时时间为1min～60min可调，步距为1min，允差±5％。

8、将磁疗，振动，热疗三种治疗方式相结合由一种导子同时输出，实现三种治疗同步进行。

★9、输出通道：双通道（可同时连接两个导子）。

10、数码管显示窗口。

★11、标配一个标准温热导子和一个颈肩温热导子，选配机架（台车）。

12、治疗仪治疗完毕停止输出，并有峰鸣器提示声。

13、超温保护装置：治疗仪具有独立于恒温器的非自动复位的超温保护装置，超温保护装置动作时，停止输出，应用部分的温度不超过60℃。

14、治疗仪外形尺寸（长×宽）：585mm×355mm×235mm， 允差±30mm。

15、治疗仪主要由主机、温热导子、机架组成。

16、具有负载检测功能
17、配置清单；

序号
名   称
数量
单位
1
主机
1
台
2
熔断器
2
个
3
标准温热导子
1
个
4
颈肩温热导子
1
个
5
磁场检测器
1
个
6
电源线
1
条
7
机架（台车）
1
台
8
使用说明书
1
份
9
产品培训验收报告
2
份
10
合格证
1
份
11
保修卡
1
份
12
装箱单
1
份



