附件1：采购需求
说明：
一、本“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，竞标文件作否决竞标处理。
二、本“采购需求”中未标注“★”条款出现负偏离数≥3项时，竞标文件作否决竞标处理。
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	骨科手术牵引床
	张
	1
	1.腿托架可升降及调节位置，牵引鞋可上下折角及水平摆角，开展骨科下肢牵引复位手术。
2.股座板、会阴柱为碳素纤维材质、无金属，可满足髋关节部位手术X光成像，无遮挡。
3.牵引架总长度≥ 1650mm
4.牵引架升降（与手术床电动同步升降）： 650～1010 mm
5.牵引架脚牵引器高度700～1040mm
6.伸展杆行程≥1300mm
★7.伸展杆摆动角度 ：第一关节：-25°-135°，第二关节：-100°-100°
8.骶骨靠升降行程≥ 270mm
9.脚牵引器升降行程≥160mm
10脚牵引器伸缩行程 ≥190mm
★11.全碳素纤维股座尺寸 500×250 mm
★12.牵引架横杆为碳纤材质
13.负重≥ 100kg
★14.配置原手术台配套连接孔槽1套
15.配置：连接器组件1套，碳纤会阴柱1个（无金属），碳纤股座板1块（无金属），.碳纤横杆2根，伸缩腿托架组合件2套，牵引鞋组合件2个，移动式支撑架2套，台车1个。


