附件1：采购需求
说明：
一、本“采购需求”中标注“★”条款为实质性要求，若有一项负偏离，竞标文件作否决竞标处理。
二、本“采购需求”中未标注“★”条款出现负偏离数≥3项时，竞标文件作否决竞标处理。
	序号
	货物名称
	单位
	数量
	技术需求（技术参数、性能、配置等要求）

	1
	电动多功能手术床
	台
	1
	1.床面板尺寸 2015㎜×510㎜；
★2.床面距地高度 500～810㎜；
3.床面升降行程 310㎜；
4.床面纵向移动行程 350㎜；
5.床面头足倾角度 －26°～＋26°；
6.床面左右侧倾角度 －21°～＋21°；
7.床面头板折角 －90°～45°；
8.床面背板折角 －23°～＋60°；
9.床面分腿板折角 －90°～＋16°；
10.床面分腿板摆角 0°～90°；
11.腰桥升降行程 0～120㎜ ；
★12.采用精密的原装进口微电机，电动齿轮啮合机械结构，产品钢性优越；运行速度均匀、平稳，性能可靠。每一个动作均由一个单独电机控制。无液压传动易漏油之忧，全生命周期无需添加任何液压油；
★13. 水平500㎜的超低床面高度，配合神经外科手术头架、显微镜等，满足医生；在坐姿下实施颅脑神经外科手术。经体位调节后床面最低体位可降至430mm高度；
14.可适配各种进口、国产品牌的脑神经外科手术头架；
15.无需移动病人可进行全身性X光透视；
★16.床面板：采用碳纤复合材料制作，低X射线吸收系数高清晰度的透视成像效果，减轻X射线对患者和医护人员的辐射；
17.内置电动碳纤维腰桥；
18.高精度的进口直线导轨，保证手术床运行平稳；
19.完全满颅脑手术、眼科、显微外科、美容整形外科的手术需求；同时也可满足普外、心脏、 肾脏、体外循环、甲状腺、头部及颈部、胆囊及胸腔、泌尿外科、直肠、妇科、骨科、脊柱等外科手术的要求。
20配置要求：
序号

配置

数量

单位

1

主机 （含碳素纤维床面板1套）
1
套
2

床垫
1
套
3

线控制器
1
个
4

肩侧垫
1
付
5

手托
1
对
6

手固定带
2
对
7

绑带
1
个
8

输液支架
1
套
9

麻醉屏架
1
套
10

内置碳素纤维电动腰桥
1
套
11

眼科小头板
1
套
12

腿托
1
套
13

悬空手托
1
套
14

开颅头架转换器
1
套



