附件1：
动脉硬化检测仪需求

1.适用范围：用于外周动脉血管病变无创检测；
2.可检测ABI（踝臂指数)：检测四肢动脉闭塞程度,以评估心脑血管发病风险；
3. PWV（PWV，脉搏波传导速度）：动脉硬化指标，需测量在同一心动周期内同步检测：左右两侧baPWV、haPWV、hbPWV；
4其他检测参数：
 ECG（心电波形）、STI（收缩时间间隔）、 UT（脉波上行时间）、HR（心率）                MAP％（平均动脉压力）、PEP（射血前期）、 DIA（舒张压）（四肢） PCG（心音波形）                SYS（收缩压）（四肢）、PVR（脉搏体积记录）PP（脉压差）（四肢）、ET（射血时间）                 AI(反射波增强指数)、BMI（体格指数）                
5. PVR测定方法：空气容积脉搏法；
6. 波长特性：0.26—30Hz；
7. 动脉无创测定原理：示波法；
8.  加压方式：气泵自动加压方式；
9.  排气方法：具有断电后，自动放气功能；
10. 四肢血压在同一心动周期内同步测量，支持四肢同步测量和四肢异步测量两种模式；
11. 血压测量方式：示波器法；
12. 血压加压方法：气泵自动加压；
13. 具有临床数据统计功能；
14.  彩色报告多种模式选择；
15 ≥19寸液晶显示屏，一体式台车；
[bookmark: _GoBack]16 硬件主机盒与台车分开设计。

