附件1：
全数字高端彩色多普勒超声诊断系统需求

1. 主要用于妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档彩色多普勒超声诊断仪。
2. 高分辨率液晶显示器≥21 英寸。
3. 操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥13 英寸，直接点击触摸屏可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转。
4. 主机内置探头接口≧4 个，可同时激活，大小一致互通互用。
5. 数字化二维灰阶成像及 M 型显像单元。
6. 彩色多普勒成像（包括彩色多普勒、连续多普勒、能量成像、方向能量成像模式）。
7. 配置 4个探头，腔内容积探头、单晶腹部凸阵探头、单晶心脏相控阵探头、浅表器官线阵探头，各 1 把。
（1） 腔内容积探头，角度≥120°
（2） 单晶腹部凸阵探头，频率3-5MHZ
（3） 单晶心脏相控阵探头,频率3.5-5MHZ
（4） 浅表器官线阵探头,频率7-12MHZ
8. 耦合剂加热器≥2档温度可调（非USB连接），具有实时温度显示。
9. 全屏放大功能，支持图像区和标准区全屏显示。
10. 实时一键自动优化功能（支持二维、彩色、频谱、M型）。
11. 硬盘≥1T，图像存储。
12. 超声功率输出调节,B、M、PWD.CFM,输出功率选择独立分级可调。
13. TDI组织多普勒成像.
14.  配套设施：工作站 1 套、办公桌椅、UPS 1 套、打印机1台、图像采集器1个，开通 HIS 端口。
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