附件1：
便携式彩色多普勒超声诊断仪需求
1.设备用途: 用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等
2.技术参数及要求：
2.1主机重量≤4kg（含电池）
2.2显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器，显示器可视角度≥170度 
2.3机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导
2.4所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能
2.5成像模式
2.5.1二维灰阶模式、组织谐波成像技术
2.5.2穿刺针显影增强技术
2.5.3彩色多普勒模式、能量多普勒模式
2.5.4脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）
2.6穿刺针显影增强技术
2.6.1穿刺针显影增强技术支持凸阵探头、线阵探头
2.6.2提供最佳角度提示信息
2.6.3支持双幅对比显示
2.7彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
2.7.1高分辨率血流成像
2.7.2双实时同屏对比显示
2.7.3自动调节取样框的角度及位置
2.8频谱多普勒成像
2.8.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率
2.8.2连续多普勒
2.9测量分析和报告
2.9.1常规测量软件包
[bookmark: _GoBack]2.9.1自动IVC测量：自动快速获取IVC最大内径、最小内径，CI塌陷指数
2.10连通性和外部数据管理
2.10.1 具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器
2.10.2 4个USB 3.0端口
2.10.3 以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息
2.10.4 HDMI、S-Video视频输出接口
2.11 电源供应
2.11.2 系统通过电池或交流电源运行
2.11.3 可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟
3.配置要求
3.1 主机1台
3.2 凸阵探头1支
3.3 线阵探头1支
3.4 心脏探头1支
3.5 台车1个，多功能收纳箱，可调整位置

