附件1：
电子鼻咽喉镜技术参数
1、整机由机身软管和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、显示器有线视频输出，兼容av输出。
2、显示器能上下0º～180º转动，左右0º～180º转动,方便不同站位操作；
3、软管长度：365mm
4、软管直径：2.8mm/4.8mm；
5、前端蛇骨弯曲角度：双向≥310°向上≥180°，向下≥130°；
6、视场角：≥90°，保证清晰图像和视场及最小的图像畸变；
7、内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥700Lux；
8、采用高分辨率自制摄像头，剔除白平衡功能，确保显示效果一致性，摄像头头端采用蓝宝石镜片，防刮花，耐腐蚀；
9、TFT显示屏尺寸≥3.0″，像素≥1920（RGB）*480；
10、分辨率≥9.92 lP/mm；
11、景深：3-100mm；
12、显示器与机身手柄可分离拆卸，镜体手柄为医用高分子材料材质,轻盈更耐腐蚀，插入部前端为非金属医用高分子材质，减少气道刺激，镜体可浸泡消毒；
13、负压吸引按键可完全拆卸分体消毒，符合院感要求；
14、≥8寸HD显示屏（支持多点触控，内置病例管理软件，含拍照、录像、图像冻结、病例回顾等功能）；
15、具备拍照录像、数据存储功能，标配8G内置TF卡（不可插拔，减少固件损伤，内存可扩展至32G），可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时；
16、充电器输入：100-240V AC，50-60Hz；
17、充电器输出：5V DC,1A；
18、内置可充电式锂电子聚合物电池，不可插拔，减少固件损伤, 电池容量≥2200mAH；
19、由厂家负责售后服务；
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配置要求：
	序号
	产品名称
	数量
	序号
	产品名称
	数量

	1
	显示部件
	1
	21
	精钢门板
	1

	2
	软管部分
	1
	22
	顶部射灯照明
	1

	3
	消毒帽
	1
	23
	日光照明系统
	1

	4
	通气帽
	1
	24
	功能背板
	1

	5
	充电器
	1
	25
	专用水龙头
	3

	6
	数据线
	1
	26
	自动电子总水源开关
	2

	7
	环保专用箱
	1
	27
	不锈钢水枪
	2

	8
	插管固定套
	1
	28
	专用给排水管路
	1

	9
	测漏仪
	1
	29
	精密过滤净化器
	1

	10
	保修卡
	1
	30
	不锈钢气枪
	3

	11
	
说明书
	1
	31
	无油空气压缩机
	1

	12
	
装箱单
	1
	32
	气/水分离器
	1

	13
	
合格证
	1
	33
	酶液/消毒液灌注控制器
	2

	14
	
操作流程
	1
	34
	酶液/消毒液灌注装置
	2

	15
	消毒流程
	1
	35
	水/气灌注控制器
	2

	16
	高清图文工作站
	1
	36
	水/气灌注装置
	2

	17
	单方槽
	5
	37
	操作流程牌
	1

	18
	消毒槽盖
	1
	38
	纱布盒
	3

	19
	内窥镜组合式干燥台
	1
	
	
	

	20
	清洗槽（池）柜体
	1
	
	
	



