附件1：
直接数字化计算机X射线摄影系统技术参数

1具备整机NMPA认证。
1.2具备一块平板探测器用于头颅、脊柱四肢胸部腹部等全身站立位和卧位的数字x线摄影系统。
1.3各公司必须提供申报机型国内可售的最高版本产品，必须配齐该机型在售的所有硬件和软件。
2、主要技术规格和要求
2.1 高压发生器
2.1.1 高频逆变式高压发生器频率：≥500KZH
2.1.2 高压发生器标称电功率≥60
2.1.3 管电压可调范围：40-150KV
2.1.4 最大输出毫安秒：1000mAs
2.1.5 最短曝光时间：≤1ms
最长曝光时间：≥10s
2.1.6 具备自动曝光控制
2.2  X线球管
2.2.1 阳极热容量：≥300KHU
2.2.2 球管焦点：≤0.6/1.2mm
2.2.3 功率：≥60KW
2.2.4可通过LCD显示缩光野的尺寸和源像距
2.3 近台操作控制系统
2.3.1 操控方式：触摸屏
2.3.2 屏幕尺寸：≥9.5英寸
2.3.3 屏幕重力感应自动调整方向
2.3.4可显示患者信息，如姓名、患者编号等
2.4 胸片架用平板探测器
2.4.1 探测器材料：碘化铯非晶硅
2.4.2 探测器有效尺寸：≥17X17英寸
2.4.3 像素尺寸：≤140um
2.4.4 采集灰阶度：≥14bits
2.4.5 空间分辨率：≥3.6lp/mm
2.4.6 平板探测器可在0度至＋90度翻转
2.5 胸片架
2.5.1 胸片架高度变化范围：140cm-181.5cm）
2.5.2 胸片架运动模式：电动＋手动
2.5.4 滤线栅栅密度：≥300-40lp／cm
2.5.5  X线球管与数字平板在胸片架上投照时可以做自动同步追踪运动
3.其它：
[bookmark: _GoBack]3.11  配备升降式固定摄影床
3.12  具备并提供胸部正位片智能质控分析软件
3.13  具备原厂全自动立卧位长骨拼接功能
3.14  提供隔室患者视频观测，并且显示探测器成像范围

