全自动血培养系统需求参数
1.适用范围：通过体外培养的方式检测正常条件下人体血液或其他无菌体液中的微生物。
2.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。
3.仪器功能：
3.1运算方式：采用多种数学运算模式，提升阳性检出率，加快阳性结果检出时间。
3.2具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶。
3.3培养方式：采用模组独立加热技术，避免开关门引起温度变化影响细菌生长。
3.4 仪器温度波动≤±0.5℃。
3.5仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描.
3.6采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。
3.7自动检测功能：仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、色三级报警，自动存储信息。
3.8自定义功能：支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。
4.检测时间：最快检测阳性时间：4小时，支持48小时延迟上机。
5.仪器容量：≥120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增至240个瓶位，并可提供≥200孔位的型号注册证。
6：整机设计：
6.1整机一体化设计，无需外接显示器，外观小巧紧凑，可置于台上使用。
6.2配备8寸触摸屏，屏幕可多方位旋转，旋转角度≥270°，满足操作人员不同情况下的使用需求。
7.血培养瓶：
7.1血培养瓶种类包括含树脂需氧瓶、含树脂厌氧瓶、含树脂儿童瓶并提供SFDA注册证。
7.2特殊营养物质：血培养瓶添加促生长因子和专用特殊气体，提高苛养菌检出率。
7.3树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。
7.4血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。
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