1.血气分析仪
1． 检测项目：PH、PCO2、PO2、Na＋、K＋、Ca＋＋、Glu、Lac、Hct。其中HCT为直接检测参数，而非计算参数。各参数可根据临床需求自定义灵活组合；
2． 使用一体式、多人份、抛弃型分析包，内含有电极卡、进样针、定标/质控溶液、参比液、溶血剂、废液容器；
3． 测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包；
4． 进样方式：全自动吸样进样，无需手动调整吸样针；毛细采血管或安剖瓶进样时无需另接适配器。进样区安装有LED照明灯，方便夜间进样操作；
5． 生物安全性：仪器本身无血样及试剂流通通道，从而尽可能保障操作人员的生物安全性；
6． 标配内置质控：执行质控程序不消耗测试人份数,显著节省科室费用；
7． 具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告；
8． 消耗品（包括试剂包、电极卡）均可常温储存，无需冷藏；
9． 标本量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它溶液。

2.可视喉镜
1． 可适配使用三种型号一次性全包喉镜片,有效避免交叉感染；
2． 显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动,可触屏操作；
3． 手柄部件采用软管设计,可根据喉镜片角度、长度塑形；
4． 一次性喉镜片可插入镜片长度：88mm、108mm、123mm；
5． 镜片前端厚度：10.5mm、12mm、12mm；
6． 配套PCTG材料一次性使用喉镜片，PC材质，不含双酚A，透明度高；
7． 视场角60º±15%；
8． 摄像头内置的全密封防水设计高功率LED光源，光照度≥800Lux；
9． 具备拍照录像功能，数据存储，可存储照片数量＞40万张，可存储录像时长16小时。


3.光子治疗仪
1． 适用范围：适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长、加速愈合的作用；
2． 光源材料：半导体固态光源（点阵芯片集成式）；
3． 峰值波长：红光：640±10nm ， 蓝光：460±10nm；
4． 光功率密度（光源表面测量）：红光：≥2500mW/c㎡，蓝光：≥2500mW/c㎡；
5． 特定距离下照射的温升和光功率密度（在距离光杯口平面15cm处，室温26℃的条件下，单次照射15min，水膜温升及此时的光功率密度要求）温升≤3℃，光功率密度≥40mW/c㎡；
6． 最大治疗深度：治疗仪最大治疗深度≥10cm；
7． 最大有效治疗面积：≥1200c㎡；
8． 光杯口平面面积：≥180c㎡  ；
9． 输出光功率（光杯口平面测量）：≥12W；
10． 光功率稳定度：光功率变化率≤±1%。

4.下肢关节康复器
1． 设备功能：下肢关节（髋、膝、踝）功能障碍的康复训练；
2． 电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz；
3． 大腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%；
4． 小腿支架长度可调范围0～260mm，允差±10%；
5． 伸展角度最大调节范围为0～120°；屈曲角度最大调节范围为0～125°，级差3°，其中123°～125°级差2°，角度不大于50°时，允差±5°；角度大于50°时，允差±10%；
6． 角度运行速度8档可调，最小角速度为1.5°/s，最大角速度为3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%；
7． 训练时间0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音；
8． 脚踏板移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。

5.输液泵
1． 输液精度≤±5%；
2． 速率范围:0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h；
3． 快进流速范围:0.1-2000mI/h，具有自动和手动快进可选；
4． 可自动统计四种累计量:24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；
5． 8种输液模式:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；
6． 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注；
7． 压力报警闽值至少15档可调，最低可设置150mmHg；
8． 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示；
9． 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液；
10． 具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小50uL的单个气泡报警。

6.电脑焦度计
1． 球镜镜片：（-25.00～+25.00）D（读数增加0.01D/0.06D/0.12D/0.25D）；
2． 角膜接触镜：（-25.00～+25.00）D（BC=6.00～9.00）（步长0.01D/.006D/0.12D/0.25D）；
3． 柱镜：（0.00～10.00）D（-.+/-，+）（步长0.01D/0.06D/0.12D/0.25D）；
4． 柱镜轴位：0° ～180°（步长1°）；
5． 下加度：（0.00～10.00）D（Add，Ad2，Ad3）（步长0.01D/0.06D/0.12D/0.25D）；
6． 棱镜：0.00△～15.00△（步长0.01△）；
7． UV透过率：1%～100%（步长1%/5%）；
8． PD测量：单眼PD：20mm～39.5,mm；双眼PD：40mm～85mm（步长0.5mm）；
9． 适用镜片直径：Φ15mm～φ100mm；
10． 打点方式：墨盒式。

7.牙齿冷光漂白仪
1． 温升：灯头最大温升≤15℃；
2． 照度：灯头最低照度≥120000LX；
3． 辐射照度：灯头辐射照度48mW/cm²~200mW/cm²；
4． 最大工作噪音：≤55dB(A计数)。

8.牙科微动力系统
1． 马达空载转速 1000-41500r/min，跳动<0.02mm，振动<0.5gP，噪音<50dB，冷光LED灯(照度>40000lx)；
2． 主机尺寸(不含水箱)≧155mmx167mmx227mm，立式机身设计；
3． 扳手式蠕动泵，动泵流量0-120mL/min，6档水量控制；
4． ≧5英寸彩色 LCD 触摸屏，配备“修复模式”和“拔牙模式”，采用中文程序(拔牙模式:拔牙、冲洗；修复模式:备牙、精修、破冠、自定义)精简直观，速度调节采用“进度条快速调节”和“+/-号精准调节”双重控制方式，可擦拭消毒；
5． 功能:适配 16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5 等转速比手机，覆盖高低速手机功能，≧6个预设程序功能，自动记忆参数；
6． 有专门的外水道拔牙模式和内水拔牙模式及“冲洗”程序，无需取下车针即可冲洗使用；
7． 消毒方式:马达可承受135℃高温高压灭菌；
8． 1:3拔牙手机和 1:5修复手机均为光纤手机，LED 恒光源可提供稳定照明。

9.马达
1． 最大转速≧25000 rpm/min；
2． 固定连接，标准四孔；
3． 重量≦58克；
4． 可正反转操作模式；
5． 可135℃高温高压消毒。

10.种植体稳固度检测仪
1． 测量方式：阻尼敲击测量，无需拆除基台或牙冠；
2． 准确度：显示值±3；
3． 敲击速度：≦0.5s/次；
4． 敲击强度：≤0.9N；
5． 敲击角度：0°-30°；
6． 阻尼微动度（IST值)范围:01-99；
7． 测量杆：采用钛合金材质，可高温高压消毒，可重复使用不限次数；
8． 屏幕：LED液晶显示屏，可存储2次测量结果对比；
9． 电源：内置充电锂电池，电池带过压过流短路保护功能。

11.慢弯手机
1． 转速比1：1，匀速弯手机；
2． 最大转速≧40000rpm/min；
3． 扳手式装卸车针，外置喷水；
4． 可135℃高温高压消毒。

12.慢直手机
1． 转速比1：1，匀速直手机；
2． 最大转速≧40000rpm/min；
3． 机械式装卸车针，外置喷水；
4． 可135℃高温高压消毒。

[bookmark: _GoBack]13.医用离心机
1． 电源: AC 220V 50Hz 5A；
2． 外形尺寸≤255×310×200mm；
3． 角转子容量：8*15ml；
4． 整机噪声: ≤60dB(A)；
5． 重量≤7.5kg。

