1. 彩色多普勒超声诊断仪
1． 适用于腹部、泌尿、妇科、产科、浅表小器官，并侧重于心脏、外周血管的高档彩色多普勒超声诊断仪；
2． 主机内配置探头接口≧5 个，要求同时激活探头接口≥5个;
3． 配置 4个探头:单晶腹部凸阵探头、单晶心脏相控阵探头、腔内探头、浅表器官线阵探头；
4． 耦合剂加热器≥2档温度可调（非USB连接），具有实时温度显示；
5． 硬盘配置：≥1T存储硬盘，图像存储；
6． 频谱多普勒方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；连续波多普勒CWD；最大测量速度：PWD：≥10m/s ；CWD: ≥20m/s； 最小测量速度：≤1mm/s；
7． 实时一键自动优化功能（支持二维、彩色、频谱、M型）。扫查过程中可以实时动态优阶，彩色多普勒、频谱多普勒图像。

2. 转运呼吸机
1.通过EN1789和YY0600.3转运标准测试，适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持；整机应为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源；高性能涡轮，峰值流速≥260L/min；电池续航时间1块电池≥5小时，呼吸机整机重量≤6.5kg；具有关机状态下电量显示功能，更加高效掌握机器剩余电量。
2.标配模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），无创通气模式和氧疗模式。
[bookmark: _GoBack]3.配内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
4.配脱机工具SBT，配动态肺视图、静态PV环和肺复张工具。
5.提拿悬挂一体化多功能把手，把手可牢固抓握于抢救床栏板等位置，灵活便携,可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示,监护仪模块≥5.5英寸彩色触摸显示屏，分辨率≥1280×720，监护仪模块具备监测心率、呼吸、指脉氧、有创/无创血压，旁流CO2和PICCO模块。
6.无消耗型氧传感器，无需校准和更换。
7.支持高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。
8.采用≥10英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数；具有屏幕亮度自动调节功能，根据环境光线强度自动调节屏幕亮度。
9.防尘防水等级≥IP34，保证机器在复杂环境中的安全；工作温度范围：-20 ~ 50 ℃，满足低温和高温环境下工作要求。
10.3米及以上的跌落防护标准。

3. 呼吸机
1.适用于成人、小儿进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机；电动电控呼吸机，整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和备用空气气源或空气压缩机双方式驱动工作。
2.病人数据、屏幕截图、机器设置等数据可通过USB接口导出。
3.可选主流CO2监测或者旁流CO2监测，同时监测容积-CO2环图、气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数。
4.具备智能吸痰功能，吸痰前后能自动增氧，自动识别吸痰并具备计时功能。
5.高流速氧疗功能，氧疗流速调节范围2-80L/min，并具有氧疗计时功能。具有智能同步技术提高病人自主呼吸时的舒适度和人机同步性，具备吸气触发、压力上升时间、呼气触发自动调节功能，无需医护人员频繁手动调节上述参数。
6.设置参数要求：潮气量：20ml-2000ml；呼吸频率：1-100次/min；SIMV频率：1-60次/min；压力触发灵敏度：-20-0.5cmH2O；流量触发灵敏度：0.5-20L/min；呼气触发灵敏度：Auto, 1-85%。
7.监测参数要求：气道压力参数：呼气末正压PEEP、气道峰压、平台压、平均压；潮气量参数：吸入潮气量、呼出潮气量、单位理想体重输送的潮气量（TVe/IBW）；呼吸频率参数：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；肺力学参数：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、呼气时间常数；屏幕显示：≥4道波形可同屏显示，波形的颜色可调，支持波形、动态肺视图、监测值同屏显示。
8.趋势记录：提供72小时的全部监测参数的趋势图、表分析。
9.报警要求：智能化分级报警、声光报警；智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障；电源、气源中断报警。
10.其他功能要求：自动漏气补偿功能。最大漏气补偿流速：65 L/min（成人） , 45 L/min （儿童）；气源方案：提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式；信息互连：支持有线和无线（内置WiFi模块）方式直接与同品牌监护仪和中央监护系统互联，把呼吸机的监测信息参数和波形实时显示到监护仪和中央监护系统上，满足科室信息化的需求。


4. 高频电刀
1． 适用范围：配合单极和双极附件处理组织切割和凝血
2． 输出功率≥300W
3． 输出频率≥434KHz
4． 具备自动调节技术，可控制所有的模式和效果。控制主机输出恒定电流，恒定功率，恒定电压；减少电容耦合及视频干扰，最大限度减少火花发生。
5． 具备病人回路电极监控器系统，降低负极板烫伤风险
6． 当监测到接触电阻较初始电阻增大40%（以较小值为准）时，REM报警系统启动，同时高频电刀输出停止。
7． 智能模式功能：将止血与分离结合在一起，减慢移动速度以提高止血效果，或加快移动速度以实现快速切割效果
8． 器械上双滑块控件：通过滑动控件，在无菌区调整模式和功率输出
9．  FT双极模式≥三种：低，中，高
10． 脚踏开关连接：可同时连接①单极脚踏开关②双极脚踏开关③三踏板脚踏开关（智能模式）

5. 便携式彩色多普勒超声诊断仪
1． 用途说明：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入其他等全身应用
2． 机器内置3个可激活探头接口，≥4个USB 3.0接口
3． 配置 3个探头:凸阵探头、心脏探头、线阵探头；
4． 穿刺针增强技术，可跟随进针角度随时改变声束偏转角度，支持双屏实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头
5． 内置超声教学软件，解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，以及扫查技巧图文解析，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、睾丸和妇产等应用，为用户提供在线指导
6． 电子凸阵：超声频率范围	2.0-4 MHz
7． 电子线阵：超声频率范围	2.5-23 MHz
8． 最大显示深度:≥39cm
9． 动态范围: ≥230，可视可调
10． 最大速度: ≥8.89m/s（连续多普勒速度: ≥37.35m/s），最小速度: ≤0.5mm /s。


6. 电子气管插管内窥镜
1． 适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。
2． 成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。
3． 软镜插入管外径≦5.2mm，工作管道内径≦2.8mm。
4． 插入部有效长度≧610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。
5． 视场角≧120°。
6． 景深：3-100mm。
7． 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≧180°，向下弯曲≧130°，双向弯曲≧310°。
8．  操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≧120°，向右≧120°。
9． 内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。
10．  操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

7. 全自动磨边机
1． 针对各种镜片材料有专用的磨边程序。
2． 磨片前可显示镜片加工后的效果（1:1尺寸）。
3． 精磨加工：磨边模式：全自动尖边，2D尖边位置预览，可调整尖边轨迹（自动或手动），自定义尖边（按比例）或依据前/后表面距离（可调整），平边全自动开槽，自定义开槽-按比例开槽位置或者依据前/后表面设置距离（可调整）。开槽加工：可设置槽的宽度和深度（步长：0.05mm），可调整开槽位置（自动或手动）。抛光加工：平边抛光和尖边抛光。
4． 铣割模式+打孔+锐槽+开槽+倒边，平边，尖边，抛光。尖边弧位置自由调整；
5． 迷你尖边功能；换框功能；开槽位置自由调整功能；槽深槽宽自由调整，混合边功能（例如上部分尖边，下部分平边）
6． 最小尺寸：平边：22mm 尖边：24mm，最大直径80mm
7． 砂轮：3片砂轮，可加工普通树脂，高折树脂，PC（聚碳酸酯），Trivex,中距镜片等，粗磨轮厚度约为22mm 。

8. 角膜地形图仪
1． Placido环数量≧50环
2． 检测点≧18000个
3． 曲率半径：32.14D~61.36D (5.5mm~10.5mm)  精度：土0.1D(±0.02mm)
4． 散光轴位：0~180°，允差：土2°
5． 白到白范围：6~17mm ，允差：土0.1mm
6． 瞳孔直径：1~13mm，允差：土0.1mm
7． 地形功能：轴向曲率、切向曲率、高度图、屈光力
8． 形态因子：E,ecc,P,Q值
9． 像差：不同瞳孔直径范围内的角膜波前像差，PSF图，MTF曲线，视网膜模拟成像图

9. 急性透析和血液治疗仪
1.具备持续性血液透析滤过（CVVHDF）、血液滤过（CVVH）、血液透析(CVVHD)、单纯血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA）等血液净化治疗模式，满足连续性肾脏替代和人工肝治疗要求。
2.彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
3.具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。
（1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min
（2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min
（3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min
（4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min
4.独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。
5.具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。
6.具备6个压力监测：
（1）动脉压： -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）
（2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）
（3）静脉压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）
（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
7.具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。
8.加温器：两面热板加温方式，35～38℃，实际可调节33-40度
9.电子秤：3个，0～10KG 称精度+-20克
10.安全监测：
（1）气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl
（2）补液断流，超声波检测方式
（3）滤液断流，超声波检测方式
（4）漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一
（5）、液面监测：静电容量变化方式

