1． 医用自动跟踪防护屏
1． 电源电压： AC220V±22V；
2． 防护帘铅当量：0.5mmPb；
3． 防护帘尺寸：上防护帘尺寸长*宽为≧800mm*380mm；下防护帘尺寸长*宽为≧800mm*475mm ；
4． 高度调节范围（mm）：500～2050；
5． 支持拍片规格（英寸）：支持7*14，10*14，14*14，17*14及自定义拍片规格；
6． 防护帘预置位置误差：不大于±5mm；
7． 具备放射检查专用语音提示功能；探测器自动跟踪定位功能；
8． 与原有设备对接方式：无缝集成，对原有设备不做任何改变和破坏；
9． 上下帘分别用1.2mm厚铝板夹紧；
10． 底座的两侧及后侧，带有可调节伸缩支撑架，可最大伸出150mm 。 

2． 生物显微镜
1． 光学系统：无限远光学系统，根据需要可以增加各种不同的附件，实现多种功能，拓展应用空间；
2． 观察筒：30°倾斜,铰链式三目观察筒,铰链组可360°旋转,改变眼点高度眼点,固定式目镜筒，瞳距调节范围48-76mm，固定式分光比，双目：三目=50:50；
3． 目镜：高眼点、大视野、平场目镜，PL10X/22mm；
4． 物镜转换器：内定位五孔转换器；
5． 物镜：无限远平场半复消色差荧光物镜10X/N.A≧0.3，20X/N.A.≧0.50，40X/ N.A.≧0.75（带缓冲装置），100X/ N.A.≧1.28（带缓冲装置）；
6． 照明系统：自适应100V-240V开关电源，单颗高亮度5W LED，冷色色温4750K-5500K，光强连续可调，支持充电宝供电（须支持PD协议）且带ECO功能；
7． 载物台：双层复合机械移动平台，双切片（载玻片）夹，移动范围：78mm×51mm；精度:0.1mm{X轴单线轨传动}；
8． 聚光镜：N.A.1.25柯拉照明聚光镜组，聚光镜预调中，带视场光阑；
9． 荧光系统：带通LED荧光中间模块，具有荧光强度调节功能，并能进行明场和荧光的切换控制；
10． 配CCD 相机；
11． 通过医疗器械注册，一类备案，具有权威机构出具的产品检测报告。

3． 核酸分子杂交仪
1． 32通道双模块设计，可以实现2个模块不同的程序独立运行；
2． 控温精度：±0.03℃，恒流式控制电路，功率输出平滑；
3． 电容式触摸屏，Win10操作系统；内置20G Flash存储器，可保存多达4万条实验数据；
4． 强大的软件分析功能，自动判读结果并出具药物基因PGx报告，符合《临床基因检验诊断报告模式专家共识》，并给出用药建议； 
5． 暗箱式反应槽 ，避免背景噪声；
6． 采用LED光源设计，节能环保，使用寿命长，免维护；
7． 独特的吸合式电磁锁盖技术，防止热盖意外打开而导致实验失败；
8． 具有过流、过温、掉电数据自恢复等保护功能，确保实验安全运行；
9． 可适配冻干粉试剂，无需冷链运输，稳定性优异；
10． 可适配药物基因分子杂交项目，包括但不限于抗凝药物检测，高血压五大常规药物检测，叶酸代谢检测，他汀类药物检测，血管扩张类药物检测，痛风及高尿酸血症药物检测，抗癫痫及抑郁类药物检测，静脉血栓风险评估检测等17大类，百余种药物。

4． 一体化核酸仪
1． 全自动分子检测平台：全自动一体化设备，样本提取、核酸扩增和检测全程自动化，样本进，结果出，全程无需人工干预，实现“样本进、结果出”；
2． 检测效率：HPV全程检测时间≤4小时；
3． 通量：一次同时最大上机≥24，4小时可完成≥24人份检测；
4． 样本装载：检测载量1-24，单管单人份，自由选择检测数量，避免试剂和耗材的浪费。
5． 检测型别：可一次性快速检测28种HPV亚型且独立分型；
	18种高危型
	16、18、26、31、33、35、39、45、51、52、53、56、58、59、66、68、73、82

	10种低危型
	6、11、40、42、43、44、54、61、81、83


6． 全封闭：系统为独立封闭工作区域，样本、核酸、检测用试剂在整个检测过程中均保留在系统内，极大减少了生物废物污染；从开始检测到结束，系统全程封闭，最大限度避免了内/外界污染；
7． 防污染系统；
8． ①具备 dUTP+UDG 酶防污染系统，扼制外来源污染以及扩增产物污染，试剂上层含石蜡封口，防污染。②具有定向排风负压系统，可实现工作站内部自我排污和清洁，且配有紫外灯消毒装置；
9． 开放式通用平台，在研项目有呼吸道、生殖道、地中海贫血等；
10． 功能模式：双模式，可作为全自动样本提取、核酸扩增和检测一体化工作站，也可单独作为核酸提取仪进行使用，拓展设备应用场景。

5． 检验分析用纯水设备
1． 直接用自来水制成超纯水；
2． 采用精密仪表，在线精准显示原水压力、RO进口压力、RO出口压力、纯水流量、产水水质，即时准确分析、显示产水水质，保证产水质量；
3． 采用反渗透膜等优质材料，能耗小，保证设备优越性能；
4． 整套设备预处理采用全自动冲洗装置、更护周期长、运行稳定；
5． 整机采用模块结构设计，设备维护方便，省时，可因客户需要随时地移动；
6． 采用业内知名品牌原水泵和高压泵，保证在低进水压时设备正常工作； 
7． 设备内配有大容量进口离子交换树脂（树脂量有50L）；
8． 配有智能恒压供水装置、确保用水仪器等用水点的压力稳定；
9． 系统具有较强的故障诊断能力，可根据压力、流量、水质等参数的偏离情况进行预判告警和指示；设备设有原水缺水、停电、过载、过流的自动保护功能，确保设备自身安全；具备电器过流报警与保护装置，提高操作人员的安全性和设备运行的稳定性。

6． 荧光免疫定量分析仪
1． 检测原理：荧光免疫定量分析法；
2． 检测速度及方式：检测速度≥90测试/小时，支持原始管上样，仪器为自动摇匀，自动脱帽盖帽，自动加样，自动检测，能够自动扫描样本条形码；
3． 试剂通道要求：试剂位≥4 个，需能同时检测多种项目；
4． 样本位：≥5*10个样本位，轨道式自动进样；具备急诊插入功能；
5． 检测时间：所有适配项目检测时间≤15 分钟；
6． 加样方式：一次性 tip 加样，避免交叉污染；
7． 样本要求：血清、血浆、全血或尿液样本，支持末梢血检测 CRP 和 PCT、SAA、25-OH-VD；
8． 重复性：仪器重复测量的变异系数 CV≤2%；
9． 打印功能：内置热敏打印机，自动打印、手动打印可选，存储数据≥10 万条；
10． 显示：≥12.1英寸LCD彩色触摸显示屏、分辨率≥1280×800。


7． 温度监控系统
1． 无线网关RG1400，内置可充电锂电池，停电后可以持续工作12小时，通过GPRS网络上传数据。可以同时采集20个无线温度、湿度传感器的实时数据。提供停电警告，实时数据上传等功能。已包括第1年的GPRS通信流量费用和服务器短信告警提醒费用；
2． 无线温度传感器RF100T，温度范围：-50度~+50度温度精度：±0.5度；分辨率±0.1度；
3． 超低温温度传感器RF120，实时测试现场温湿度，温度范围：-200度~ 200度，温度精度：±0.5度；分辨率±0.1度，自带LED显示屏；
4． 室内型温度湿度传感器RF200，RF200，实时测试现场温湿度，温度范围：-20度~ 50度，湿度：0% ~100%，温度精度：±0.25度，湿度精度：±3%。

8． 尿液干化学分析仪
1． 测定速度：≥600条/小时；
2． 检测波长：≥4波长；
3． 可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、蛋白质、葡萄糖、尿比重、隐血、酸碱度、维生素C、肌酐、尿钙、微量白蛋白、ACR、PCR；
4． 工作方式：可选择单条测试或连续测试；
5． 打印功能：内置打印机打印测试结果；
6． 计数及待测试纸条数量显示：能将感应到的试纸条准确计数并显示待测试纸条数量；
7． 自检及故障识别功能：分析仪能开机自检，发生故障时能显示出相应的故障提示；
8． 存储量：≥20000个测量结果；
9． 重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%；
10． 数据输出端口：具备串口、USB、WLAN和PS/2数据端口。

9． 数显混匀器
1． 带有电子日时钟，随时可以转换日期或时间的数字显示；
2． 有3个批次的混匀定时设置（简称“3定时”）当分批放置测试卡片后，每批只要按一下定时键，即可进行定时控制的混匀；
3． 机内微电脑对混匀设置的时间有记忆功能，相同混匀器时间的卡片每次混匀时可以不再重复设置；
4． 混匀时间的数字可倒计数显示，混匀时间到时鸣响提示；
5． 有可卸式工作盘和有机玻璃外罩。

10． 床旁型下肢康复训练系统
1．  电机数量：≥4个电机；
2． 电动调节横向及竖向支臂的伸缩，无需操作者手动搬动；
3． 训练器横向支臂可伸缩：Omm～150mm 可调，竖向支臂可伸缩：Omm～300mm可调，可根据需要调节至合适的位置进行训练；
4． 电动调节固定脚升降，治疗时，降下固定脚，确保训练过程中设备稳定，不出现滑动；
5． 下肢松紧带可调：根据实际情况拉筋或放松松紧带，
6． 显示屏≧8英寸液晶电容屏，旋转角度可自由调节及锁定，显示直观，操作简便
7． 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；
8． 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；
9． 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调。

11． 减重步态训练系统
1． 规格:减重支架（长*宽*高）：1615mm*1185mm*2550mm*±50mm；跑台（长*宽*高）：1970mm*885mm±50mm；
2． 减重支架可升降：升降行程：0～600mm±30mm；升降速度：8.2mm/s±2mm/s；
3． 支架具有减重指示功能，指示范围：0～150kg,当载荷大于50kg时，误差不大于±4%；当载荷小于等于50kg时， 误差不大于±2kg；
4． 减重支架安全载荷≥150kg,最大载荷不小于正常载荷的2 倍；
5． 跑台定时功能：5min～99min±1%，步进1min；
6． 跑台速度可设：0.3km/h～3.0km/h，步进 0.1km/h,准确性误差不超过±5%， 均匀性误差不超过1m/s；
7． 跑台坡度可设：0～4.7°±1°，15 档可调并具有调节指示功能；
8． 跑台静态载荷≥100kg,最大载荷不小于正常载荷的6倍；
9． 工作噪声不大于 60dB(A)。

12． [bookmark: _GoBack]高频振动排痰仪
1． 压力3-30mmHg可调，步进1mmHg，≥27级可调；
2． 频率1-20Hz连续可调，步进1Hz；
3． 时间1-99min可调，步进1min；
4． 噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)；
5． ≥7种工作模式：常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、3种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、3种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、自定义模式；
6． 自定义模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求；
7． 可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗；
8． 咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调；
9． 压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。

