1. 手术器械一批
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	拆线剪
	80
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），16CM直，头部有刃口

	精细剪
	60
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM，弯头，宽3

	组织剪
	20
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM弯圆

	组织剪
	50
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM直圆

	无齿镊
	30
	把
	医用不锈钢材质，16CM横齿（辅料）

	有齿镊
	30
	把
	医用不锈钢材质，16CM直形1×2钩

	组织钳
	30
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM 普通 头宽5

	帕巾钳
	30
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），16CM尖头

	持针钳
	60
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM粗针

	海绵钳
	40
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），25CM弯头、有齿、头宽10CM

	弯止血钳
	50
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），18CM弯全齿

	弯止血钳
	40
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），16CM弯全齿

	弯止血钳
	40
	把
	医用不锈钢材质（含手柄部分），12.5CM弯全齿

	手术刀柄
	30
	把
	医用不锈钢材质，7号.长度16CM

	手术刀柄
	30
	把
	医用不锈钢材质，4号，长度14CM

	不锈钢腰子盘
	50
	个
	医用不锈钢材质，小号178×104×25

	不锈钢腰子盘
	50
	个
	医用不锈钢材质，中号190×115×25

	碗
	20
	个
	医用不锈钢材质，17CM

	碗
	20
	个
	医用不锈钢材质，20CM

	拉钩
	10
	个
	医用不锈钢材质，21CM,方头



2. 
	设备名称
	技术参数

	


不锈钢骨科牵引床
	1． 规格尺寸：L2060×W900×H530/2000mm±100mm ；
2． 背部升降：0～75°，腿部升降(分腿)：0～50°；
3． 床体整体采用≧δ1.2mm优质不锈钢管材、牵引架采用≧δ2.0mm优质不锈钢管材制作而成，整体焊接质量坚实牢固；
4． 牵引架分床头、床尾、手臂、腿部牵引组成。牵引架手臂、腿部横杆可根据病人身体结构不同，坐标式灵活定位；
5． 腿部可实现“分腿单边牵引”功能，搭配“双牵引”滑轮。牵引横杆能承受800N力而不变形，牵引床任意一边的中间部位承受200kg重物后不产生明显变形。外展式分腿龙门架，全功能牵引，特加头部牵引，解决骨科所需要的各种体位牵引；
6． 配高强度助力吊链2条，满足患者日常锻炼及起床借力所需；
7． 采用2组不锈钢摇杆，带限位保护装置，经久耐磨、静音、使用寿命长；摇杆把手可向内折叠，可防止碰撞走过的行人；
8． 背部床面采用“双支撑卸力结构”，可将患者重量和床板重量有效转移三分之二于床梁，最大限度减少螺杆受力，有效延长螺杆及病床使用寿命；
9． 床体承载重量≥250Kg,不产生变形；
10.不锈钢护栏，可拆卸切换插槽孔位，方便患者的灵活使用。

	







病床
（手动三摇中控）
	1． 规格尺寸：L2220×W1040×H500-750mm±100mm；
2． 床体静态承载重量≥500kg；
3． 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°，整体升降：500-770mm±10mm；
4． 床面板采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，背部添加“日”字形钢管加固结构，整板受力均衡，抗压力强，不变形； 
5． 床面板：背部面板≥750*850mm,1臀部面板≥220*850mm,2臀部面板≥330*850mm,腿部面板≥540*850mm。背部床板采用“双支撑’均匀分散压力，卸力结构，715*Φ32*3.0mm无缝钢管材质；
6． 四片PP护栏可折叠分体式下隐藏升降护栏； 
7． 床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；
8． 采用中控一脚四轮刹车，“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板；中控脚轮≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≧Ø28mm ，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防缠绕发丝等异物卷入；
9． 床体金属表面采用电泳底漆+抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命；
10． 床垫采用80mm±10°厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合。


	









血透病床
（手动双摇中控）
	1． 规格尺寸：L2160×W960×H500mm±100mm；
2． 床体静态承载重量≥500kg；
3． 背部升降：0～75°±5°，腿部升降：0～50°±5°，整体升降：500-770mm±10mm；
4． 床面板采用≥1.0mm厚碳钢板一次模压成型汽车钣金工艺，背部添加“日”字形钢管加固结构，整板受力均衡，抗压力强，不变形；
5． 床面板：背部面板≥750*850mm,1臀部面板≥220*850mm,2臀部面板≥330*850mm,腿部面板≥540*850mm。背部床板采用“双支撑’均匀分散压力，卸力结构，715*Φ32*3.0mm无缝钢管材质；
6． 护栏：采用抗菌D型铝合金+弯管结构，护栏D型铝合金厚度≥2.00mm。竖管采用经硬化处理的长度≥40cmX直径≥19mmX1.5mm厚的管材进行弯管；
7． 床头尾两侧共配有4个输液架插孔，可供患者输液使用；床面两侧下方具有4个引流袋挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；
8． 采用中控一脚四轮刹车，“T”型喷砂氧化航空铝材质脚踏板；中控脚轮≥5寸万向轮，脚轮安装连接轴采用≧Ø28mm ，轮面静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承经包盖保护，具有防尘防缠绕发丝等异物卷入；
9． 床体金属表面采用电泳底漆+抗菌喷涂，双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。
10． 床垫采用80mm±10°厚高密度海绵加椰棕内胆，采用环保椰棕，无毒无甲醛，防水耐磨布外套具有防火阻燃材质，床垫大小要与床面配合。
11． 配移动餐桌1个。


	



治疗车
	1． 规格：680*480*890 ±20mm   
2． 整车采用特种抗贝特新型材质，具有:环保、防水、耐磨、抗菌、防腐蚀、易清洁、有效阻燃，符合医院消毒、环保、安全要求。
3． 台车采用高承重航空铝材立柱为承重框架，稳固结实。
4． 台面三边围栏采用航空铝材，护栏高度距离台面50mm,可防物品滑落亦可做推手使用。 
5． 台车设有并排2个储物抽屉，抽屉内部均采用防水防火材质。
6． 抽屉导轨采用特制“防夹手、自动回位”滑轨，带阻尼缓冲效果，可防止抽屉在推动过程中滑出。
7． 台车设有1层储物层板，层板三边均带有高度50mm围栏。台车左侧配有可取卸塑料收纳盒1个。
8． 配脚踏式双踏开关垃圾桶，桶盖阻尼缓冲设计，避免手动操作通盖带来二次污染的风险，区分医疗、生活垃圾桶，方便护理人员使用。 
9． 采用双片4寸“防缠绕” 超静音豪华万向轮，360°任意刹车，方便护理人员操作，轮面采用超级聚氨脂材料， 静音耐磨，内置全封闭自润滑轴承。




3. 骨科电钻
1． 主机输出功率	150W，温升≤25℃；
2． 空载转速	0-1000转/分；
3． 空载噪声	≤65dB（A）；
4． 径向跳动	≤0.1mm；
5． 额定扭矩/冲击扭矩：3.5N.m/ 8.5N.m；
6． 夹持范围	0.8-7.9mm；
7． 空心直径	≤4.2mm；
8． 配备锂电电池≧2块，电池容量≧3000毫安。

4. 壁式空气消毒机
1． 外形：平板壁挂式
2． 外观尺寸：90cm×40cm×24cm±10cm
3． 循环消毒风量：≥1200m3/h
4． 紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.84×103μW/cm2
5． 消毒功率：≤470W
6． 紫外线管寿命：≥5000h
7． 紫外线泄漏量：＜5μW/cm2
8． 消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3
9． 负离子发生量：≥6×106个/cm3
10． 消毒后空气中细菌总数：≤200cfu/m3


5. 双通道注射泵
1． 注射精度≤±1.8%。
2． 速率范围:0.01～2300ml/h， 最小步进0.01ml/h。
3． 预置输液总量范围:0.01～9999.99ml。
4． 快进流速范围:0.01～2300m1/h，具有自动和手动快进可选。
5． 支持注射器规格:1ml、2m1、3ml、5ml、10ml、20m1、30ml、50/60ml。
6． 具备≥7种注射模式:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式,具备联机功能
7． 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持至少4种颜色
8． 在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值至少15 档可调。
9． 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
10． 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
11． 可直接交流电使用，电池工作时间≥5 小时。

6. 血氧饱和度检测仪
1． 适用于成人、小儿、新生儿；
2． 显示：大字体显示血氧饱和度（SpO2）和脉率（PR），并柱状显示脉搏强度；
3． 数据存储回顾：≧10分钟的SpO2和脉率趋势图/趋势表回顾；
4． 4节AA普通电池可供电48小时，可选配镍氢充电电池；
5． 具有三级声光报警功能，报警上下限可调；
6． 可实现≧300个小时数据存储功能, 完全满足睡眠监护的需要；
7． 自动关机功能和实时时钟显示；
8． 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化；
9． 支持掉电数据存储功能。

7. [bookmark: _GoBack]呼气二氧化碳检测仪
1． 适用于成人、小儿的监测，二氧化碳潴留患者呼出气FeCO2的检测；
2． 呼吸机治疗参数滴定管理：提供无创通气患者用机前和用机后肺泡气二氧化碳数值，给无创通气参数调整提供方向；二氧化碳潴留患者筛查管理：可提供快速筛查肺泡气二氧化碳数值，减少门诊和科室患者漏诊；
3． 连接方式：无线蓝牙连接、蓝牙接口进行无线网络通信，支持终身软件升级；
4． 可设报警：可预设呼吸频率上、下限报警、窒息报警、EtCO2高、低报警；
5． 监测参数：FeCO2、EtCO2、呼吸频率、二氧化碳波形；
6． 屏幕尺寸≧10寸；分辨率≧1280X800，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作；
7． 数据管理：自动生成报告、无线打印（A4纸报告）；
8． 电池：聚合物锂电池，≧3.7V/2400mAh，使用时间≧8小时，手持部分重量≦200克；
9． CO2测量范围：0-140mmHg ，分辨率1mmHg；
10． 坚固耐用，抗1.2米跌落、满足使用过程中慢阻肺手部颤动患者。

