体外振动排痰仪技术要求

1、适用范围：协助术后、体弱患者增强排除呼吸系统痰液等分泌物的能力，改善淤滞的肺部血液循环状况，预防、减少呼吸系统并发症的发生。
2、结构形式：不可分拆的柜机推车式。
3、操作方式：一键飞梭的操作方式。
4、输出路数：两路X型轻便传动形式。
5、轻便传动形式：动力头外径尺寸50mm，配备10个不同型号的治疗头。
6、传动动力头偏心距：1.7mm±1mm。
7、伺服系统：具有动力补偿特性，动力补偿能力≥3Hz。
8、工作模式：手动模式和自动程序模式。
9、手动模式频率范围：10Hz～30Hz，频率连续可调，步距为1Hz。
10、手动模式定时范围：1min-60min，连续可调，步距1min。
11、自动程序模式：≧四种自动程序模式。
12、自动模式定时范围：5min、10min、15min、20min。
13、电磁兼容性：治疗仪电磁兼容性能应符合YY9706.102-2021的相关要求。
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