1 儿童安全床
1.规格(长*宽*高)：≧1880mm*900mm*575mm±50mm。
2.背部最大折起角度：0°~≧70°。
3.腿部最大折起角度：0°~≧45°。
4.小腿板最大折起角度：45°士5°。
5.最大载荷能力≧200Kg。
6.四个输液架插孔，四个引流袋钩，一只不锈钢输液架。
7.床头床尾挡板ABS材质可拆卸。
8.4个可固定活动轮，轮子选用静音脚轮，5寸万向脚轮,通过SGS认证。
9. 与病床配套防水布床垫一张，床垫厚度≧8cm,带拉链可拆洗。

2 四通道输液工作站
一、输液信息采集系统（一拖四）
1.可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。
2.通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快推等参数远程设置及更改。
3.输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物速度同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果。
4.输注泵可升级与同品牌麻醉系统互联，上传输液信息和报警信息给麻醉系统，麻醉系统可以对泵进行远程操作，如启动和停止输液。
二、注射泵（3台）
1.注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证。
2.注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%。
3.注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h。
4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
5.配置≥3.5英寸彩色电容式触摸显示屏，支持滑动手势操作。
6.支持药物库，可储存5000种药物信息。
7.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。
8.具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
三、输液泵（1台）
1.输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证。
2.输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h。
3.支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注。
4.配置≥3.5英寸彩色电容式触摸显示屏，支持滑动手势操作。
5.支持药物库，可储存5000种药物信息。
6.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色。
7.输注泵可升级接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看。

3 双通道注射泵
1．注射精度≤±1.8%。
2．速率范围:0.01～2300ml/h， 最小步进0.01ml/h。
3．预置输液总量范围:0.01～9999.99ml。
4．快进流速范围:0.01～2300m1/h，具有自动和手动快进可选。
5．支持注射器规格:1ml、2m1、3ml、5ml、10ml、20m1、30ml、50/60ml。
6．具备≥7种注射模式:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式,具备联机功能。
7．支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持至少4种颜色。
8．在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值至少15 档可调。
9．具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
10．具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
11．可直接交流电使用，电池工作时间≥5 小时。
4 壁式空气消毒机
1.适用体积：30m3  
2.外形：平板壁挂式
3.循环消毒风量：≥600m3/h
4.紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.22×103μW/cm2
5.消毒功率：≤280W
6.紫外线管寿命：≥5000h
7.紫外线泄漏量：＜5μW/cm2
8.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m3
9.负离子发生量：≥6×106个/cm3

5 治疗车
1. ABS材质；
2. 三层双抽屉式；
3. 大小：83CM*95CM*53CM±50CM

6 抢救车
1. ABS材质。
2. 五抽屉式。
3. 大小：750CM*470CM*920CM±50CM。
4. 抢救车正面：配置除颤仪平台、识别插片、升降输液架、2个小号抽屉、2个中号抽屉、1个大号抽屉、网篮、污物桶。
5. 抢救车背面：配置隐藏式副工作台、电线缠绕架、复苏板、电源插板、档案盒、氧气瓶托。

7 高频震动排痰仪
1．压力3-30mmHg可调，步进1mmHg，≥27级可调。
2．频率1-20Hz连续可调，步进1Hz。
3．时间1-99min可调，步进1min。
4．噪声正常工作≤65dB(A)，最大功率工作≤75dB(A)。
5．≥7种工作模式：常规模式（治疗中频率和压力可随时调节，且治疗结束后自动保存本次治疗参数）、3种梯度模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、3种循环模式（在运行过程中可调节治疗档位和治疗压力）、自定义模式。
6．自定义模式：通过设置治疗的8个“段”，每段均可设置该段的频率、压力和时间，执行完一个段再执行下一个段，满足不同患者的需求。
7．可通过电动线控手柄中断/恢复振动排痰治疗。
8．咳嗽暂停功能：咳嗽暂停时间为10秒-5分钟可调。
9．压力与频率自动调节功能：可实现治疗压力和治疗频率自动检测、反馈、和调节功能，保证患者治疗过程中的安全性。

8 医用控温仪
1.适应症：主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗； 具有降温和升温双重功能。
2.输出控制方式：4进4出，左右分别控制，毯/帽可同时工作。
3.体温测量范围：0.1-49.9℃，分辨率为0.1℃；体温测量精度为±0.2℃。
7.水温测量范围：0.1-49.9℃，分辨率为0.1℃；水温测量精度为±0.1℃。
9.水温控制范围：4-40.8℃；水温控制精度为±0.3℃。
11.支持水温实时动态显示。
12.有预冷/预热内置双层隔离水箱, 容量不小于6L。
13.空载升温速率≥6℃/min。
14.空载降温速率≥1.7℃/min。
15.将水温从20℃加热至37℃，加热时间≤3min。

9 下肢功能锻炼器
1.电源：220V  功率：20W。
2.重量≦8KG。
3.时间设定：3、9、12、15四挡时间设定。
4.速度调节：30、40、50、60四挡速度调节。
5.痉挛控制：痉挛控制自动停止功能。
6.自动模式：速度可以从慢到快自动调节。

10 胰岛素泵
1.屏幕显示：动画、图标、中文。
2.储药器容量：3mL胰岛素选择：U-100/ml。
3.具备装药自动定位读数功能。
4.操作模式≧4种。
6.具备屏幕显示胰岛素余量/屏幕显示电池余量/屏幕显示基础曲线。
7.基础率分段：24个时段；基础率输注最小时段：60分钟；基础率输注方式：最小间隔2分钟。
8.基础率设置范围：0.1U～4U；大剂量设置范围：0.1U～87U。
9.大剂量输注速度：约10U/分钟；大剂量设置增量：0.1U(0-10U)，1U(10-87U)。
10.具备预设餐前量和自动分配基础率功能。
11.具备历史基础率方案调用功能和上次餐前量显示。
12.日总量回顾/基础量回顾/大剂量回顾/排气回顾/报警回顾：50次。
13.自动报警功能显示：7项；报警方式：音频、振动报警。
14电池：一节DC 3.0V锂电，市场可购买。
15安全防护设定：自动锁键功能；安全防护设定：密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）。
16.分类：Bf型设备（防电击保护）防水：IPX7。

11 胶囊式内窥镜系统
1.尺寸：胶囊直径：≤13mm，胶囊长度：≤28mm。
2.质量：≤3.6g。
3.视角（空气中）：≥145°。
4.胶囊内镜的镜头：三镜片镜头。
5.采样速率：≥2fps。
6.工作时间：≥8小时。
7.图像接收存储器参数及功能：连续工作时间：≥10h。
8.图像工作站软件特性：
8.1支持图像增强；
8.2图像压缩功能支持高相似度图像过滤；
8.3体外RF模式胶囊滞留检查。

12 空气波压力治疗系统
1.满足临床患者预防深静脉血栓的物理预防和科研需求。
2.具备血液回盈侦测功能。
3.通道数：两路物理通道，并可同时、间歇、按顺序充放气。
4.气囊腔道数:双腿四腔（或八腔气囊），支持每腔压力单独可调。
5.气囊种类支持：可配重复性使用腿部四腔气囊（拉链套筒式）、腿部八腔重叠气囊（拉链套筒式）、臂部四腔气囊（套筒式）、腿部三腔分体式气囊（重复性、单人使用）、三腔小腿气囊（重复性、单人使用）、臂部三腔气囊（分体式）、背部四腔气囊、左手气囊、右手气囊、左脚气囊、右脚气囊、手部康复气囊（用于手部肢体锻炼）。
6.气囊自动识别:自动实时快速识别气囊种类，并快速定位治疗类型，实现“一键治疗”。
7.压力范围:0-280mmHg。

13 呼气分析仪
1.一氧化氮测量：
1.1一氧化氮测量范围：0～4000ppb。
1.2线性：平方相关系数 ：r2 ≥ 0.998，斜率：0.95 ～1.05，截距：±3 ppb。
1.3重复性：< 1.5ppb （测量值 < 50 ppb）; < 3% （测量值 ≥ 50 ppb）。
1.4准确性：<±2.5ppb（测量值 < 50 ppb）;<±5% （测量值 ≥ 50 ppb）。
1.5稳定性：测量间隔在 2 小时内的浓度变化率在±5%内。
2.呼气控制：
2.1呼气压力范围：8～30cmH2O，在此范围内可自动调节呼气流速，超出范围停止测量。
2.2在满足呼气压力范围的条件下,呼气流速：50 ± 5 ml/s，200 ±20ml/s。
2.3抽气流速：鼻抽气流速为 10±1 ml/s。
2.4呼气时间：10s 模式 10±1s，6s 模式 6±1s。
3.功能：
3.1呼气检测包括：FeNO50、FeNO200、CaNO、FnNO 及联合 NO 测量。
3.2产品可以选择测量在线测量、离线测量、潮气测量、环境测量等测量模式。
3.3系统具备过滤外源性一氧化氮装置。
4.患者信息管理：产品应可以录入及编辑患者信息。
5.吸气检测：通过小于-3cmH2O 的吸气压力，仪器进入吸气状态。避免环境中NO对测量结果的准确性影响。
6.主机具有含有嵌入式打印机，本机具有打印功能。
7.主机具有双屏显示功能，可通过 HDMI 接口连接外部显示器，双屏显示，避免医患人员相互传染。

14 手术床
1.床体长度≥2000mm，宽度≤500mm。
2.上升高度≥1135mm，下降高度≤685mm。
3.腰部上升、下降：≥＋2200~－1000。
4.床面双纵向电动平移：≥350mm（往头端平移≥235mm，往脚端平移≥115mm）。
5.电动纵向倾角：≥＋300~－300。
6.电动横向倾角：≥＋200~－200。
7.头部台板倾角：≥＋600~－900。
8.电动背部台板倾角：≥＋800~－400。
9.腿部台板倾角：≥＋150~－900，可分开，腿部二片张开00~1800。
10.最大承重量：≥360kg。



15 输液泵
1．注射精度≤±1.8%。
2．速率范围:0.01～2300ml/h， 最小步进0.01ml/h。
3．预置输液总量范围:0.01～9999.99ml。
4．快进流速范围:0.01～2300m1/h，具有自动和手动快进可选。
5．支持注射器规格:1ml、2m1、3ml、5ml、10ml、20m1、30ml、50/60ml。
6．具备≥7种注射模式:速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式,具备联机功能。
7．支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持至少4种颜色。
8．在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值，压力报警阈值至少15 档可调。
9．具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示。
10．具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液。
11．可直接交流电使用，电池工作时间≥5 小时。

16 心电监护仪
1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽。
2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280×800，屏幕采用电容屏，监护仪会根据环境光强度自动调节屏幕亮度。
3.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，可参考片段和实时片段的对比查看。
4.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通有创血压参数监测，支持≥29种心律失常分析,包括房颤分析。
5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
6.提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果，支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
7.提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。
8.支持≥4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。
9. 支持升级EtCO2模块，测量范围：0.0 ～ 20.0 vol.% (0～152 mmHg)。
10.无创血压，适用于成人、小儿和新生儿，提供手动、自动间隔、连续、序列和整点≥5种测量模式。无创血压成人测量范围：收缩压25～290mmHg，舒张压10～250mmHg，平均压15～260mmHg。无创血压小儿测量范围：收缩压25～240mmHg，舒张压10～200mmHg，平均压15～215mmHg，新生儿测量范围：收缩压25～140mmHg，舒张压10～115mmHg，平均压15～125mmHg。


17 电切镜操作手件
1.操作器工作长度：189mm±10%；插入部分最大宽度≤7mm。
2.内鞘套工作长度：200mm±10%；插入部分最大宽度≤8.3mm；可以360°
旋转，持续灌流。
3.外鞘套工作长度：180mm±10%；插入部分最大宽度≤9mm。
4.闭孔器工作长度：235mm±10%；插入部分最大宽度≤7mm。
5.尿道膀胱镜：
5.1视场中心角分辨力：4.47C/(°)
5.2有效景深范围：3~150mm
5.3有效光度率 DM :1500
5.4视场角：60(°)
5.5视向角：0、30、70(°)
5.6工作长度：302mm
5.7最大插入部外径（镜体外径）：φ4mm



18 尿道膀胱镜套件
1.尿道膀胱镜：
1.1视场中心角分辨力：4.47C/(°)
1.2有效景深范围：3~150mm
1.3有效光度率DM ：1500
1.4视场角：60（°）
1.5视向角：0、30、70（°）
1.6工作长度：302mm
1.7最大插入部外径（镜体外径）：Φ4mm
2.鞘套1要求：工作长度230mm,插入部分最大宽度7.7mm,主通道最小宽度4.6mm。
3.鞘套2要求：工作长度230mm,插入部分最大宽度8.0mm,主通道最小宽度4.6mm。
4.操作器：工作长度240mm,插入部分最大宽度6.4mm,主通道最小宽度4.0mm。
5.连接桥：分单双通道，工作长度61mm,,主通道最小宽度4.0mm。
6.尿道膀胱镜手术器械：
6.1活检钳(软性）：插入部分最大宽度：Φ2.2mm，工作长度L：420mm：插入部分最大宽度≤2.5mm：钳头最大张开幅度60°；
6.2异物钳(软性）：插入部分最大宽度：Φ2.2mm，工作长度L：420mm：插入部分最大宽度≤2.5mm：钳头最大张开幅度60°。

19 全自动尿液分析系统
1.检测原理：有形成分采用数字成像自动识别原理，流式及深度学习人工智能识别技术。
2.干化学检测项目：干化学测试项目≥14项，并提供微量白蛋白与肌酐的比值参数（ACR比值）和蛋白质与肌酐比值参数（PCR）。
3.有形成分检测项目：有形成分自动识别测试项目≥25项。
4.理学检测项目：颜色、浊度、比重、电导率、渗透压。
5.红细胞形态学项目：≥4项报告参数。
6.干化学测试模式≥280个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥100个/每小时。
7.智能审核：能对检测结果智能审核，自动提示异常结果样本。
8.自动对焦：可自动校对成像系统焦距。
9.密闭样本采样：支持密闭标本的直接采样（穿刺采样），无需人工开盖。
10.试剂用量自动提示：自动提示试剂使用情况，可无线自动激活试剂用量。
11.样本放置位：可放置60个样本，可扩展不少于200个样本。
12.试纸仓容量：≥400条试纸。

20 糖化血红蛋白分析仪
1.检测原理：采用离子交换高效液相色谱法HPLC。
2.检测方法：采用双波长吸光度法。
3.变异体识别：样本有HbS、HbC、HbD、HbE、HbQ-Tailand、HbG-Coushatta、HbG-Taipei等变异体存在时，仪器可给出变异体提示。
4.干扰排除：在新鲜血样中，胆红素F浓度低于18mg/dL胆红素C浓度低于18mg/dL乳糜浓度低于1400FTU，溶血血红蛋白浓度低于450mg/dL，抗坏血酸浓度低于50mg/dL，葡萄糖浓度低于1200mg/dL时，乙醛浓度低于60mg/dL时对糖化血红蛋白测定结果无干扰。
5.检测速度：≥60样本/小时，速度最快可达45秒/测试。
6.混匀方式：自动高速旋转混匀。
7.报告单位：mmol/mol（IFCC单位）、%（NGSP单位）、eAG。
8.样本容量：自动进样架一次性≥100个样本，可循环进样。
9.层析柱：可供测试次数≥3000次，≥500次更换过滤片，需有单独前置过滤片过滤杂质。
10.进样方式：连续自动进样和封闭穿刺进样。
11.配备外接电脑1套：
主机 : 参考或相当于IntelI5CPU(或以上)8G内存；
硬盘：512GB固态硬盘，1TB机械硬盘(或以上)。



21 血气电解质分析仪
1.设备基本性能和要求:该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定。
2.测量参数 : PH、PCO2、PO2、K、Na、Cl、Ca、Hct、Lac、Glu。
3.计算项目：pH(TC)、PCO2(TC)、PO2(TC)、HCO3、SBC、BE、BEecf、TCO2、sO2%、P50、AG、pO2（A-a）、Rl、TCa、nCa，THb(c) 、BBp、BBb、pO2/FiO2、pO2(T)/FiO2等，测量项目和计算项目等≥42项
4.样本量：全参数＜120uL
5.试剂包类型：一体化试剂包，规格从最小25测/包到最大2000测/包，上机最长45天；室温存储，有效期最长9个月。
6.进样模式：进样针自动抬起进样，能检测并排除小气泡和微血凝块
7.分析时间：从进完样本到出结果最短时间＜30秒
8.数据存储：支持存储样本记录不少于20000条；定标记录6个月，质控记录6个月，事件日志1个月，无条数限制；存储容量可扩展
9.提供配套的血气质控，支持二维码扫描自动输入质控批号、靶值等信息；
10.内置多种质控规则，可输出质控图和质控记录，并支持打印和导出。

22 医用冷藏箱
1.有效容积：大于900L
2.温度范围：2~8℃
3.额定功率：704VA
4.报警方式：声、光
5.制冷方式：风、冷
6.额定电压：AC220V±10%
7.额定频率：50Hz±1Hz
8.搁架数量：10
9.显示方式：数码管显示


23 电热恒温培养箱
1.温度范围：室温+5°C~60°C
2.温度均匀度：≤±0.5°C
3.温度波动度：≤±0.3°C
4.加温方式：多面加热
5.循环方式：微风搅拌方式
6.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警
7.温度控制器：LCD液晶屏显示，P.I.D控制器
8.内部容积（L）：大于160L
9.搁板：3

24 生物反馈治疗仪
1.治疗波形参数：治疗电流输出0-99mA可调，步进1mA，允差5mA；治疗波形上升时间0-15s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形工作时间1-30s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形下降时间0-15s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形休息时间1-30s可调，步进1s，允差±10%；治疗波形脉冲宽度50-450μs可调，其中50-100μs，步进10μs，100-450μs，步进50μs，允差±5%；治疗波形输出频率2-100Hz可调，其中2-10Hz，步进1Hz，10-100Hz，步进5Hz，允差±3Hz。
2.工作电源AC220V 50/60Hz。
3.连续工作时间≥8h。
4.双通道独立治疗模式，可同时治疗不少于两个患者。
5.生物反馈式神经功能重建治疗技术。
6.肌电触发电刺激治疗模式。
7.主被动双重治疗模式。
8.彩色触摸屏显示，操作方便快捷。
9.智能检测系统，可自动检测电极片与皮肤的接触状况。
10.具备智能的生物电流分离选择模式。
11.内置多种治疗方案，提供防止肌肉萎缩，缓解肌痉挛，神经恢复治疗，增加关节活动度治疗等基本功能。
25 低频脉冲痉挛肌治疗仪
1.显示方式：数码显示。
2.输出波形：矩形波。
3.输出通道：两组四路脉冲输出。
4.治疗定时：0～99min可调，允差±10%，治疗时间结束有蜂鸣器提示声，输出停止。
5.操作显示面板为钢化玻璃+弹簧触摸按键+数码管显示，整体外观及参数显示简洁明了。
6.处方：20个默认处方和20个自定义处方可供选择。

26 医用专业彩色显示器
1.屏幕规格 尺寸≥31英寸，分辨率≥3840×2160，像素大小≤0.182 mm，对比度≥1300:1 ，视角≥178，响应时间≤14ms，支持色彩≥10.7亿，分辨率≥3840×2160，亮度≥1000 cd/m2，均匀性≥80%。
2.医疗设备曲线 显示器完全符合DICOM3.14标准，内置内置off, 1.8, 2.0, 2.2, CIE, User1,User2, DICOM+0.5, DICOM+1.3,
DICOM 300, DICOM 350, DICOM400, DICOM 450, DICOM 500,
DICOM 550, DICOM 600，CAL曲线
3.曲线误差 内置 DICOM、Gamma曲线误差<2%-5%
4.输入信号 Display port ×2：最新一代数字视频接口
DVI-D ×2：计算机数字视频接口
VGA×1：模拟信号接口
具备船型电源开关，可完全断开显示器供电，以确保节能
5.图像调节 支持对图像亮度、色温、Gamma、显示比例调节，双屏模式下支持对全屏幕或者左右屏幕效果进行独立调节，满足多种应用模式，提供实际产品的内置功能菜单的截图界面照片证明及产品手册资料。
6.传感器控制 通过管理系统软件快速开启虚拟显示器功能，可在一个显示器上根据需要将显示区域分割成最多4块区域，每块区域单独显示，布局模式≥5种，可设定开关热键；通过热键快速开启虚拟显示器功能，通过管理系统开启鼠标快速定位功能，在高分辨率显示器快速定位到鼠标位置，可设定开关热键，通过热键快速开启鼠标快速定位功能，提供软件功能截图。
7.双屏显示 两路信号可分别输入，在一个屏上实现双竖屏显示，满足对比诊断要求，支持一键切换单屏双屏模式，提供证明文件。
8.显示鼠标定位控制及自适应技术 具有显示鼠标定位控制及自适应技术，方便在临床诊断过程时，可以一键智能定位鼠标位置，以解决在高分辨率专业医用显示屏难以寻找鼠标位置的临床应用，提供证明文件。
9.产品认证 产品获得CCC强制认证，并且3C认证证书上委托人、生产者（制造商）和生产企业名称须完全一致；产品获得中国节能产品认证，并且节能认证证书上委托人、生产者和生产企业名称须完全一致，提供中国强制认证证书。
10.临床办公影像专显系统 尺寸≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080，内置Gamma，DICOM曲线，DICOM校准亮度≥300 cd/m2，内置安卓操作系统，支持内外网隔离与一键切换内外网，支持对云影像二维码扫描功能，扫码后支持内网HDMI信号自动切换至安卓系统并启动云影像浏览程序。
11.附件参数 处理器i7-13700，内存≥16G，固态硬盘≥1TSSD，集成显卡，WIN10、WIN11可选。

27 口腔激光
1.用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除。 其中440nm激光主打的是软组织切割、止血、美白、牙龈脱色等；976nm激光主打是的牙周灭菌、根管灭菌、种植体周围炎、理疗、脱敏等。
2.激光中心波长：440±10nm（治疗光）、976±10nm（治疗光）。
3.激光工作模式：连续模式（CW）、脉冲模式（QCW） 。
4.激光连续模式（CW）输出功率： 440nm：0.2W-3W，步进0.1W 976nm：0.2W-12W，步进0.1W 。
5.激光脉冲模式（QCW）输出功率： 440nm：0.2W-4W（峰值功率），步进0.1W 976nm：0.2W-12W（峰值功率），步进0.1W 。
6.激光输出功率不稳定度优于±5%。 
7.激光输出功率复现性优于±5%。 
8.激光脉冲频率：1Hz-20000Hz，步进1Hz。
9.激光脉冲占空比：10%-90%，步进1%。 
10.脉冲宽度： 440nm：10μs-0.9s 976nm：5μs-0.9s 11、瞄准光：650nm±20nm，功率＜5mW，且亮度可调。 
11.输出光斑直径：距离光纤端面5mm时，光斑直径小于3mm。 
12.电源适配器输入：100V-240V，50Hz/60Hz。

28 手术显微镜
1.变倍系统：手动五档变倍，放大倍率为1.7x-19x。
2.变角双目镜筒：角度调节范围不低于0-180°，瞳距覆盖范围不小于50mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度小于1mm，双目镜筒焦距170mm
3.广角目镜 ：12.5X目镜，Φ18mm视场，屈光度调节范围不小于±7D，眼罩高低可调。
4.物镜：198-455mm大变焦物镜，满足不同高度的工作距离，带防溅保护罩。
5.镜片技术：采用复消色差技术，消除有害杂光，更好地保护使用者的眼睛。
6.钟摆系统：集成钟摆结构，摆角±23°。
7.景深增强模式：主镜集成景深增强模式。
8.照明系统：
（1）亮度连续可调；工作距离200mm，物面最大照度不低于80,000Lx；
（2）平均使用寿命不少于50000小时；
（3）自动限位开关，抬高显微镜小横臂可自动关灯，下拉至工作位自动开灯。
9.光斑 
（1）配置橙色滤镜；
（2）配置绿色滤镜；
（3）光斑大中小3档可调。
10、安装方式：移动式或悬挂式。
11.内置及集成式全高清影像系统：
（1）内置4K影像实时输出；
（2）支持U盘存储，动/静态影像可快速存储于U盘；
（3）支持鼠标直接对内置相机系统进行操作；
（4）支持曝光值，最佳亮度，增益，红增益，蓝增益，饱和度，对比度，清晰度，HDR，水平翻转，垂直翻转 
12.相机按键：显微镜头部集成相机按键，可完成拍照，录像，冻结操作。

29 种植体稳固度检测仪
1.测量方式：阻尼敲击测量，无需拆除基台或牙冠。
2.准确度：显示值±3。
3.敲击速度：0.5s/次。
4.敲击强度：≤0.9N。
5.敲击角度：0°-30°。
6.阻尼微动度（IST值)范围:1-80。
7.测量杆：采用钛合金材质，可高温高压消毒，可重复使用不限次数。
8.屏幕：OLED液晶显示屏，可存储2次测量结果对比。
9.电源：内置充电锂电池，3.6V， 500mAh，电池带过压过流短路保护功能。
10.消毒与灭菌：前导杆、敲击杆、拆卸扳手可以高温高压灭菌。

30 手持视力筛查仪
1.检查内容：屈光筛查、眼位变化、瞳孔大小及间距、眼睛凝视偏差、上睑下垂等，对近视、弱视、斜视风险进行筛查评估。
2.检查模式：双眼同时自动进行测量，也可对单眼进行测量。
3.球镜度测量范围：-10.00D至+10.00D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±0.50D。
4.等效球镜度：-11.5D～+11.5D，分辨率：0.25D/0.01D，精度：±1.0D。
5.柱镜度测量范围： -3.00D至+3.00D，分辨率0.25D，精度：±0.5D。
6.被测者距离提示：有数值显示来确定测试距离的功能；并且系统能主动提示测距过远或过近。
7.数据传输模式：内置蓝牙（检测结果数据可通过设备自带的蓝牙自动上传至视力筛查软件）。
8.配备视力筛查暗箱模拟暗室环境，方便入校大规模快速视力屈光筛查。
9.每次测量时间：小于等于1S，测量距离：1M±5CM。
10.检测结果可显示等效视力值：5分位或1分位。

31 学生视力筛查软件及视力表
1.系统包括用户及权限管理、学生信息管理、普查和筛查任务管理、统计分析、筛查数据报表等功能模块，为管理人员提供统一便捷的信息化管理手段。 
2.校园学生视力筛查基础项目裸眼视力、矫正视力、戴镜类型、屈光数据、眼病采集等，对视力异常学生显示视力预警及眼病标记。同时支持串镜矫正、色觉、立体位、眼位、外眼、沙眼、结膜炎、眼轴、角膜曲率、以及其它扩展的眼科检查项目等。
3.移动端应用程序能通过蓝牙或者WIFI自动对接常见电脑验光仪、手持筛查仪设备对接自动采集数据，采用自动化数据采集技术实现眼健康信息采集与处理。
4.移动端应用程序同时支持所有筛查项目的手工录入模式。
5.支持在网络连接状态下自动将检查数据实时自动上传至系统平台，形成汇总及分析数据；支持在乡村等网络信号不良状态下离线筛查，并在网络信号正常状态下支持一键上传。
6.支持视力数据批量导入国家体质健康网格式。
7.支持自动生成区县整体学校学生视力数据统计分析报告、单个学校学生视力数据统计分析报告、学生个人视力数据报表。
8.支持家长公众号查询学生筛查数据，支持查看学生个体所有历史筛查报告。
9.学生视力筛查结束之后支持按照学生视力异常情况一键批量发送短信告知家长，短信内容可标准化编辑，清晰呈现孩子的视力数据（如左右眼度数、是否存在近视/散光等）、医生建议及后续指引。
10.配套视力表支持移动端应用程序操控检测视力，满足拥挤效应,支持自定义单行视标及单个、多个视标，视标开口方向随机出现。

32 视觉功能训练治疗软件一体机
1.适用于儿童轻、中度弱视及融合功能不足的治疗。
2.模块：分为精细刺激训练、视觉技巧训练、双眼视功能训练、Gabor类训练、对比敏感度训练与信息提取训练6个模块；双眼视功能训练包含同时视A训练、同时视B训练、融合训练、立体视训练。
3.训练系统：支持用户名密码登录，也支持微信扫码登录；可查看每一天、每一次的训练内容，也可查看每一次训练的时间和积分。
4.能够根据患者的视力和屈光、视功能、注视性质等检查结果而制定个性化的治疗方案，能让患者进行更有效的弱视训练、改善视觉功能。
5.训练刺激模式：分视刺激模式、中心注视刺激模式、旁中心注视刺激模式。
6.管理系统需具备有用户管理、病历管理、方案制定修改管理、训练记录统计管理等智能化。
7.产品获得医疗器械二类产品注册证、取得《信息系统安全等级保护备案证明》、相关软件著作权和专利等。

33 眼科超声雾化器
1.最大雾化率：≥2mL/min。
2.雾化水槽内水温：≤60℃。
3.雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值为5μm。
4.温度范围为10℃至42℃,设置步进为0.5℃,实际出雾温度与显示出雾温度之间 误差小于±1℃。
5.具有进气出雾双加热系统。
6.配置电容触摸屏。
7.雾化水槽和主机采用分体设计。
8.智能报警功能：积液报警、超温报警、风故障报警、测温故故障报警、出雾加热报警、进气加热报警、缺水报警等智能监控报。
9. 可搭配氧机。
10.产品注册证体现眼部或者干眼等信息。

34 生物显微镜
1.机械筒：长160mm，总放大倍率 40X- 1600X。
2.观察头铰链式双目头，30 °倾斜，360 °可转, 瞳距 48-75mm。
3.目镜WF10X 线视场 18mm, P16X 线视场 12mm。
4.物镜转换器内向式四孔转换器。
5.物镜消色差物镜 4× , 10× , 40×。
6.调焦机构同轴粗微调焦机构，微调格值 0.002mm ，粗调、微调范围 24mm。
7.聚光镜阿贝式，NA= 1.25。
8.载物台双层活动平台，尺寸 132×142mm ，移动范围 75×40mm。
9.滤光片绿色。
10.一体化可直接打印生成报告，录像。

35 近视弱视综合治疗仪
1.可适用于近视辅助治疗、弱视患者治疗。
2.光源具有一类安全激光检测报告。
3.红光波长:650nm ±20nm。
4.运行模式：连续运行。
5.训练时间:3min ±10%。
6.仪器输出功率:2mW ±25%。
7.按照国家强制标准(GB 7247.1-2012)在自然状态瞳孔直径下进行，光源入眼功率(即进入瞳孔的光功率)不应高于0.39mw。
36 眼科配件
	设备名称
	数量
	技术参数

	超声乳化手柄
	1
	1.搭配超声乳化治疗仪（殴帝康OPTIKON Pulsar2）使用。
2.支持高温蒸汽消毒。
3.可重复使用。
4.超声乳化手柄使用一个尖头中空针，该中空针以超声频率纵向振动；振动幅度：振幅0-100um，5um增加；工作频率：40kHz；手柄材质：四晶片；                                                                                                               

	超声乳化针头
	1
	

	IA手柄
	1
	

	重复性消毒管道
	1
	





37 口腔配件
	设备名称
	数量
	技术参数

	135手机
	10
	1.头部：45°反角机头，焊接式、力矩型，尺寸为φ12.2×13.7 
2.轴承配置：德国进口陶瓷球轴承
3.连接形式：4孔直连式
4.材质及处理方式：铜合金，表面高耐磨Ni+Cr镀层
5.冷却形式：单孔水冷却
6.头部排气模式：压盖后端排气
7.工作压力（手机口）：四孔0.25-0.27MPa
8.耗气量：30-36NL/min
9.空载转速：≥300，000rpm（0.25MPa下,实际转速范围315,000—400,000rpm）
10.噪音：≤68dB
11.扭矩：0.13～0.15N.cm
12.机芯不平衡量：≤180μg
13.径向跳动量：≤0.015mm
14.在水压0.2MPa时，冷却水流量50mL/min
15.可承受136℃±2高温高压蒸汽灭菌

	慢弯手机
	10
	1.转速比1：1，匀速直手机；
2.最大转速≧40000rpm/min；
3.机械式装卸车针，外置喷水；
4.可135℃高温高压消毒。

	种植牙用短螺丝刀
	4
	1. 长107.4㎜。
2. 测定扭矩值，0-40牛。
3. 正反面具备旋入、旅出功能，
4. 不锈钢材质
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38 放射配件
	设备名称
	数量
	技术参数

	铅衣（半袖）
	3
	铅衣前片重叠铅当量≥0.5mmpb
后片铅当量≥0.25mmpb
袖子铅当量≥0.25mmpb
需0.125mmpb材料叠加

	铅围裙分体
	3
	铅裙单片铅当量≥0.25mmpb
需0.125mmpb材料叠加

	连体铅衣（半袖）
	2
	铅衣前片重叠铅当量≥0.5mmpb
后片铅当量≥0.25mmpb
袖子铅当量≥0.25mmpb
需0.125mmpb材料叠加

	铅三角裤
	2
	铅三角裤铅当量≥0.5mmpb
需0.125mmpb材料叠加

	铅围脖
	5
	铅围脖铅当量≥0.5mmpb
需0.125mmpb材料叠加

	铅帽
	5
	铅帽铅当量≥0.5mmpb
需0.125mmpb材料叠加




