1. 双能X射线骨密度仪
1．测量原理:双能X射线骨密度仪、采用双能X射线吸收测量法，单次曝光、同时产生高能和低能两种X射线能量。
2．测量部位：手臂前臂，含尺骨、桡骨。
3．测试人群：儿童（0-20岁），成人（20-100岁）。
4．数据库：具有中国人的专业测量数据库，总样本数据量≥7750例。
5．一体机式全封闭铅防护设计，内置工作站，保障医生及受检者辐射安全。
6．辐射防护：免防护，设备内部采用全封闭式铅防护，距设备表面1m处辐射剂量水平为1.13µSy/h,按GBZ130-2020标准的要求，可不使用带有屏蔽防护的机房。
7．成人计算参数：骨密度（BMD）、骨矿物质含量（BMC）、面积（Area）、T-值、Z-值、骨质指数（BQI）、骨折风险（RRF）、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄、预期发生骨质疏松的年龄（EOA)、BMI指数。
8．儿童计算参数：骨密度（BMD）、Z值、同龄比、BMI指数、骨骼的生理年龄、身高预测。
9．高、低能射线扫描时间＜4s。
10．软件支持中英文切换，可生成二维码，使用手机扫描可获取检查结果。

2. 中低周波治疗仪
1.主要功能：通过皮肤对神经以及肌肉进行电刺激，从而达到镇痛和预防或缓解肌肉发生废用性肌萎缩的效果。
2.工作频率：1Hz-1500Hz,误差±10%。
3.输出电流：最大输出电流35mA,误差为±10%,在0至最大输出范围内连续可调。
4.输出电压：开路状态下，输出电压峰值≤250V。
5.输出波形：输出波形为矩形脉冲，脉宽范围在90μs-700μs,误差为±10%。
6.定时：1min-60min,步长为1min,误差为±5%。
7.连续工作时间≥4h。
8.工作输出模式≥3种，可以根据病患部位疼痛点的深浅选择不同的模式。
9.吸附模式≥8种，能够根据不同病人的具体情况，选择最适合的吸附模式，使电极与人体贴合更紧密。
10.每一刺激周期，有不少于256种频率波形的变化，不断变化的波段，有效防止机体耐受性的产生，代替人为进行波段的调节。
11.吸附电极的吸附负压压强为OhPa-310hPa。
12.组内输出模式≥3种，同步连续输出，同步波动输出，交叉波动输出。
13.输出通道≥4,不少于四组(八个)吸附电极，两组(四个)平板电极，能够同时治疗一个病人的两个部位或同时治疗两个病人。
14.治疗处方≥5种，处方范围能够覆盖到大多数产品适用病症，方便治疗师的操作。

3. 全自动染色封片一体机
染色机部分：
1.样本进出：样本通过抽屉式加卸载站点进出，无需打开盖板进行抽拉；拒绝打开盖板进行二次操作进样。具有异常打开抽屉报警和延时语音提醒功能，抽屉打开超时提醒时间1-120秒可调。 
2.缓冲功能：抽屉具有缓冲功能，距离在设备3mm时能够缓冲后自动关闭到位。
3.烤箱：温度可调范围室温至75℃，具备温度实时监测功能，烤缸数量≤1个。
4.机械臂功能：高精度运行机械臂，可沿XYZ三轴运动。机械臂横向运行速度≥1米/s，向上提拉时间＜1秒。机械臂有抖缸、沥液功能，且可自由设置执行参数。
5.用户交互：彩色液晶触摸屏≥10英寸，全中文系统，主界面上可设置≥4个染色快捷程序，拒绝物理按键式的操作。
6.试剂缸容量：单个试剂缸容量≤500ml，避免试剂缸过大造成试剂挥发浪费。
7.单个玻片架容量需≥30片/架。
8.远程监控功能：具有远程报警、监控功能，可通过≥2种方式（网页、小程序）进行远程监控，实时了解设备运行状态；同时具备≥2种方式推送报警信息和维修指引。
9.染色时间自调节功能：可根据染液浸染天数或架数进行设置，自动调整染色时间；能够进行自动调节的染液种类不低于4种。
10.废气浓度监测：具有浓度监测传感器，浓度监测范围0-100ppm可设置，主界面上可实时显示废气浓度值。
11.防护机制：设备运行时，打开防护罩后机械臂自动停止运行，关闭后机械臂自动恢复运行，避免操作人员碰撞受伤的风险。
12.工作站延展性：与封片机组合，形成染色封片一体化工作站，且无需单独的转运装置
封片机部分：
1.操作界面：彩色触摸屏≥10英寸，全中文系统触屏显示操作，主界面上显示封片进程、耗材余量、废液量等信息，操作更简单直观；拒绝物理按键式的操作。
2.盖玻片装载：盖玻片装载采用金属装载盒，可自由拔出装载盒，方便添加盖玻片，盖玻片单次上载量：≥200片。
3.夹片方式：高精度机械臂，定位精度：≤0.1mm。采用机械夹爪夹取的方式竖直取片，拒绝采用其它夹片方式，防止对玻片产生损伤。
4.输出存储方式：直接从封片机上以读片板（晾片板）的形式存储已完成封片的载玻片，以便直接阅片，无需人工转运，节省人力，提高科室工作效率；拒绝封片完成放回原玻片架，避免卡片导致的仪器故障和样本损坏；拒绝圆盘悬挂式输出存储，减少玻片掉落风险。
5.读片板一次放置＞6层。
6.出胶系统：精准定位，防止溢胶，点胶容量：0~200uL可调；拒绝气泵真空压力出胶方式，避免因胶瓶密封不好导致的出胶异常问题。
7.针头自动浸泡：封片完成后，出胶针头自动浸泡在二甲苯浸泡槽中，且浸泡槽中二甲苯可实现自动灌注和排放；出胶管路自动清洗，防止堵管。
8.针头自动排胶：封片机开机后自动排出管路中残胶，并收集到废液盒中，确保出胶稳定，避免溢胶现象。
9.传动模式：四位联动运行模式，流水线作业；在多机械臂协同工作下，各机械臂互不干扰，可实现玻片夹取、滴胶、盖片、推送等动作同时进行。

4. 脉动真空灭菌器
1.容积：≥1150L。
2.设计压力：≥-0.1/0.3Mpa 。
3.使用寿命：≥10年。
4.加热方式：自带蒸汽发生器，无需外接蒸汽。
5.门结构：机动门，双门互锁，门胶条采用圆形纯硅胶密封圈，安装在柜体上；与主体啮合齿数≥10个，门板加强筋板数量≥4个。
6.主控制系统：PLC控制，≧7寸彩色触摸屏人机操作界面，非彩色按键屏，显示灭菌器内室、夹套温度压力。                                                                                                                                       
7.记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示配有打印机打印工作过程参数和曲线。                                                                                                                                                                                        
8.管路结构：管路采用SUS304不锈钢，管路带保温，卡箍连接。
9.设备柜体保温采用彩钢板保温，管路带保温，并且冷热管颜色区分。
10.程序种类≥22套，灭菌类程序：≥13套，测试类程序：≥2套，辅助类程序：≥2套。
11.脉动次数：标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。
12.设备尺寸（长×宽×高）≤1800×1500×2400（受场地制约，外形尺寸必须符合该要求）

5. 低温等离子灭菌器
1.主体总容积：≥160L ，设备内腔长度≥820mm。
2.腔体结构为矩形，腔体材质采用航空铝材，厚度≥16mm，设备设计寿命≥10年
3.采用卡匣式加注过氧化氢。
4.具有过氧化氢提纯功能，过氧化氢提纯后浓度≥95%。
5.产品具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3。
6.控制系统：采用PLC控制系统。
7.≥10英寸彩色触摸屏，显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等。
8.能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间和灭菌过程的压力、温度、阶段时间、电源功率和结束状态等信息。
9.灭菌能力：可灭菌聚四氟乙烯管腔直径≤1mm,长度≥4000mm；不锈钢管腔直径≤0.7mm,长度≥600mm。
10.卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。    
11.毒理学检测：灭菌后细胞毒性试验，灭菌后对细胞无毒性，确保对病员及操作人员无残留危害。

6. 多功能清洗中心（腔镜清洗工作站+超声清洗设备）
1.洗消槽、功能背板、干燥台面等，采用PMMA高分子材料。
2.用模具一体成形，具有抗压强度高，柔韧性好特点；抗氧化、耐强酸强碱，满足清洗槽使用消毒液不腐蚀。
3.台面、洗消槽及干燥台的规格与形状要求：（冲洗、洗涤、超声洗涤、漂洗、终末漂洗、干燥）。
4.单方槽规格约为：0.87m×0.76m、双方槽规格约为：1.685m×0.76m、干燥台规格约为：1.2m×0.76m，转角槽规格约为：0.76×076m。
5.台下柜向前15度倾斜式设计，采用台面高度约880mm，前后宽度约785mm。
6.内镜清洗工作站不锈钢主体支架采用304不锈钢材质，厚度≥1.2mm，清洗槽、消毒槽有容量标识，标示的分度值不大于2L，且容量标识误差不超过20%。
7.自动灌流器配置数量要求≧4套。
8.专用空压机数量要求：1个。
9.高压供水器数量要求：1个，电压：DC≥12V，电流：≥3.5A，出水水压：≥0.4MPa（恒压）。功率：≥36W，流量：≥5.0L/min（0.3T/h）。
10.全不锈钢高压水气枪的数量及材质性能要求：高压气枪2把，高压水枪3把。
11.给排水系统数量要求：4个点位；给水系统材质采用：SUS304不锈钢材质水龙头，陶瓷阀芯，360度旋转式设计，有冷热水接口，冷热水开关独立控制，多层防腐防锈处理。
12.镶嵌式超声波清洗机（1台），要求：超声功率：900W±30W，超声频率为40\80\100kHz可调，控制面板≧7寸彩色液晶屏，屏幕分辨率1024*600，内胆采用304不锈钢；可一键式操作；内胆尺寸为：长宽高750×380×160mm容量约30L；

7. 声阻抗仪
1. 具备自适应泵速测试功能。
2. 鼓室压：探头音可选频率：226HZ，678HZ,800HZ,1000HZ,探头音强度≤85dB SP，增益控制：AGC。
3. 气压：
（1）控制：自动，＋400≥气压值≥－600daPa；
（2）安全恒定：-750 daPa 和+550 daPa。
4. 声顺值范围：226Hz: 0.1ml≤声顺值≤8.0ml； 678/800/1000Hz: 0.1mmho≤声顺值≤15mmho。
5. 具备完整鼓膜，穿孔鼓膜，咽鼓管异常开放等咽鼓管测试功能。
6. 反射衰减：手动控制，持续时间10秒，同侧或对侧激励。
7. 对侧耳机：单侧气导耳机或插入式耳机。
8. 电平步进：1或5dB。
9. 内存：主机内存可存储双耳的测试结果。
10. 声反射频率与强度：
（1）同侧声反射频率：500HZ-4KHZ；
（2）噪音激励：WN/HP/LP；
（3）最大强度：110dbHL；
（4）对侧声反射频率：125-8000HZ（单侧气导耳机）、250-4000HZ（插入式耳机）；
（5）噪音激励：WN/HP/LP；
（6）最大强度：120dbHL。
11. 具备触控式按键信号发放、且能静音发放。
12. 全中文操作界面。
13.可单机连接打印机打印，也可以连接电脑打印。

8. 听力计
1.刺激声类型包含纯音、啭音、脉冲音、双通道CD输入、双通道麦克风输入、多语种音频文件 (内含中文单音节、双音节词汇及句子词表)、真实言语。
2.掩蔽声类型包含窄带噪声、白噪声、言语噪声。
3.频率范围：气导：125-8000Hz
             骨导：250-8000Hz
4.频率准确度：±1%。
5.失真率：气导<1.5%，骨导<2%。
6.测试声强范围：气导平均为 -10-120 dB HL；骨导平均为 -10-80 dB HL。
7.步进：1，2，5dB步进。
8.测试类型：支持气导、骨导、声场下的双声道测听、纯音测听、言语测听、伪聋测试 (Stenger)、西湖测试等功能，可加选噪音下言语测听 (SIN)、短增量敏感指数 (SISI) (全自动)、交替响度平衡测试(ABLB)、韦伯测试 (Weber)、 双侧言语测听功能。
9.历史记录对比：可同屏幕对比不同时期听力图。
10.具备自动计算平均听阈（PTA）功能。
11.内置对话麦克风功能。
12.具备轻触式给声键给声功能。

9. 血液净化机
1.彩色液晶触摸屏全中文显示，可实时显示治疗过程参数和曲线图形。
2.具备4个流量泵：血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵。
（1）血液泵（BP）：0，15～225mL/min
（2）滤过液泵（FP）：0，5～120mL/min
（3）透析液泵（DP）：0，2～50mL/min
（4）置换液泵（RP）：0，4～120mL/min
3.独立多功能精密注射泵，适用20ml、30ml、50ml多种规格注射器，可用于肝素、氯化钙等推注。注射泵持续流量0.5～20mL/h，追加剂量0.1ml/s。
4.具备两组振摇夹持器，自动摇摆，利于气泡排除，降低凝血风险。
5.具备6个压力监测：
（1）动脉压：    -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）
（2）滤器入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）
（3）静脉压：    -53.33～40kPa ，±1.3kPa（－400～300mmHg，±10mmHg）
（4）一级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
（5）血浆入口压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
（6）二级膜外压：-53.33～40kPa ，±1.3kPa (－400～300mmHg，±10mmHg)
6.具备四组管路截止阀，自动开启、闭合动作，完成自动冲洗，出现异常时锁住管路，防止气泡进入人体。
7.加温器：两面热板加温方式，35～38℃。
8.电子秤：3个，0～10KG。
9.气泡监测，超声波检测方式，检测最小气泡体积：100μl。
10.补液断流，超声波检测方式。
11.滤液断流，超声波检测方式。
12.漏血监测，利用光学原理，分辨率可达到千分之一。
13.液面监测：静电容量变化方式。
14.网电源供电中断：电源中断后，本设备自带锂电池可继续使用≥15min。
15.开放式耗材，可兼容多品牌的耗材，满足临床多种需求。

10. 微波消融治疗系统
1.依据最新《医疗器械分类目录》，属于“01有源手术器械类“的产品。
2.工作频率：提供2450MHz、915MHz两种频率任选。
3.微波发射源：固态源。
4.输出功率：支持0-100W功率输出，且连续可调，实际输出功率误差小于±10%。
5.匹配负载50Ω；线缆驻波比≤1.3。
6.工作模式：连续、间歇两种工作模式任选，两种模式互换可调，在间歇工作状态输出3S，停止2S。
7.治疗时间：治疗时间（1-30）分钟，任意选择设置，治疗时间到，自动停止输出。
8.冷却系统：带有冷却系统，以保证消融针与正常组织接触面的温度在45℃以下。
9.设备具有安全保护措施：驻波保护、功率误差保护、过温保护、过流保护、过压保护等。
10.消融针杆温监测及超温保护系统：消融针与正常组织接触面温度的实时监测、显示，测温范围10—45℃，精度±0.5℃，当温度超过45℃时，设备自动停止输出。
11.旁开测温及超温保护系统：消融范围边缘温度监测，测温范围35—99.9℃，精度±0.5℃，当测温针温度超过设定值时，设备自动停止输出。
[bookmark: _GoBack]12.显示方式：触控液晶屏显示，可通过触摸屏控制整机。
13.具有双路安全开关控制。
14.额定输入功率：≤1200 vA。
15.整机防泄漏：无用微波辐射<5mW/cm²；仪器外壳泄漏<5mW/cm²。
