1 .彩色多普勒超声诊断仪
1.监视器：≥23英寸高分辨率显示器，广视角、高对比度 。
2. 操作面板具备高灵敏彩色液晶触摸控制屏，尺寸≥10.4英寸 。
3. 可任意互换电子探头接口：≥6个（可激活4个） 。
4.探头个数：4个：
超宽频电子凸阵腹部探头：频率1-6MHz；
超宽频线阵探头：频率5-13MHz；
超宽频相控阵探头：频率1-5MHz ；
超宽频经阴道凸阵探头：频率3-9MHz，最大扫查角度≥200度。
5.系统动态范围≥314dB 。
6.最大扫描深度≥40cm 。
7.增益调节：B、M、D可独立调节。TGC时间增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段，实时及冻结后均可调。
8.显示模式：脉冲波多普勒PWD，包括高频脉冲HPRF；双多普勒Dual Gate Doppler ，多普勒频率可视可调。 
9.最大测量速度：
PWD正向或反向血流速度≥9.9m/s ；
CWD正向或反向血流速度≥16m/s；
最低测量速度：≤1mm/s（非噪声信号） ；
取样容积大小及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调 。
10.多普勒基线位置可实时调节或冻结后再调节 。
11. 显示方式：速度显示、方差显示、速度+方差显示。

2 .便携式彩色多普勒超声诊断仪
设备用途: 用于甲乳浅表组织穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建、诊断和治疗引导等。
1. 主机厚度尺寸≤50mm；主机重量≤4kg（含电池）。
2.显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器，显示器可视角度≥170度 （左/右）。
3.≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除，可自定义物理按键≥3个。
4.探头个数：3个
凸阵探头（频率范围1.2-6.0MHz）1个；
按键线阵探头（频率范围3.0-11MHz）1个；
相控阵心脏探头（频率范围2.0-4.0MHz）1个。
4.机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导。
5.成像模式：二维灰阶模式、组织谐波成像技术、穿刺针显影增强技术、彩色多普勒模式、能量多普勒模式、脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）。
6.穿刺针显影增强技术：支持凸阵探头、线阵探头；提供最佳角度提示信息；支持双幅对比显示。
7.B模式成像：组织谐波成像模式；组织特异性成像；多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头；斑点噪声抑制成像；回波增强技术，提高心脏图像质量；锐眼技术，增强局部分辨率。
8.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）：高分辨率血流成像
；双实时同屏对比显示；自动调节取样框的角度及位置。
8.频谱多普勒成像：脉冲多普勒、高脉冲重复频率；连续多普勒。
9.可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟。

3 .主动脉内球囊反搏泵
1. 自动、手动两种工作模式，转换过程不影响正常反搏。
2. 触控屏≥10英寸，可实时显示反搏情况、氦气容量、电池状态等信息。
3. 触发模式≥5种，包括心电触发、心房起搏、心室起搏、血压触发等。
4. 排气分析功能，实时计算排气速度，评估R波排气安全性；
5. 多级报警功能，屏幕显示报警信息和处理方法，系统自动记录报警信息，关机后仍保存。
6. 辅助比率≥3种。
7. 驱动系统为步进式马达金属风箱，自动去除冷凝水。
8. 最高反搏频率≥140次／分钟。
9. 反搏容量可调整，调整精度≤1CC。
10. 内置可充电电池，充满后可以工作≥90分钟。

4 .电子十二指肠镜
1.采用百万像素CCD组件，呈现高清分辨率与色彩细腻的图像。
2.观察方向：侧视。
3.视野角度 ：100°（后斜视10°）。
4.观察深度:4—60mm。
5.弯曲角度:上≥120°，下≥90°，左≥105°，右≥90°。
6.插入部外径：11.6mm。
7.先端部外径：13.0mm。
8.钳子管道内径 ≥ 4.2 mm。
9.有效长度 ≥ 1250 mm。
10.总长度≥1566 mm。
11.V形抬钳器可增强治疗附件稳定性。
12.新一代人体工程学手柄设计，增强操作性能。
13.先端部具有一个活盖，可为术后清洁与再处理提供更好的通道。
14.与科室现有的主机相兼容（奥林巴斯CV-170/宾得EPK-i7010/富士能EP-6000，匹配任意一款均可）。

5 .肝胆结石激光仪
1.临床适用范围：用于胆管结石的粉碎。（提供产品注册证证明）
2.体积：长57cm*宽47cm*高49cm±10cm。
3.具有手动恢复功能：当出现非正常状态，系统立即显示故障错误，同时发出报警。
4.输入功率：≤3.5KVA。
5.具有远程联锁连接器。
6.最大单脉冲能量：≧3.0焦耳。
7.能量不稳定度: 实测优于±2%。
8.能量复现性: 实测优于±2%。
9.显示系统：彩色液晶触模屏显示，显示屏≧10英寸。
10.显示界面可选择脉宽，宽脉宽和窄脉宽可调。
11.显示界面有三种碎石模式：碎块化、粉末化、爆米花式。
12.能量传输系统瞄准光波长：520nm。
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