医用转移车技术要求

1、 医用转移车技术要求
1、 规格尺寸:2150×830×560，
2、 功能：高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75°；
3、 背部升降系统：采用静音双气弹簧控制，承重强稳定性好，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~18°，安全工作载荷≥220KG；
4、 高低升降系统：油压缸控制。
5、 [bookmark: _GoBack]床板：强度更高，不变形，具有防水、防潮、防霉、抗菌、抗强酸碱性，耐化学腐蚀性，易清洁、抗紫外线、防火、稳定性强。
6、 框架：优质冷轧钢材弯管，焊接定位精准、循环精度高。
7、 护栏板：两侧护栏板选用PP工程塑料整体注塑成型，高度≥300mm。
8、 脚轮：中控锁脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。
9、 床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。
2、 医用转移车（电子称重）技术要求
1、 规格尺寸:2150×830×560，
2、 功能：高低升降560 ~ 890mm，背部升降0 ~ 75°；
3、 背部升降系统：采用静音双气弹簧控制，承重强稳定性好，膝部升降0 ~ 40°，倾斜调节-18°~18°，安全工作载荷≥220KG；
4、 高低升降系统：油压缸控制。
5、 床板：强度更高，不变形，具有防水、防潮、防霉、抗菌、抗强酸碱性，耐化学腐蚀性，易清洁、抗紫外线、防火、稳定性强。
6、 框架：优质冷轧钢材弯管，焊接定位精准、循环精度高。
7、 护栏板：两侧护栏板选用PP工程塑料整体注塑成型，高度≥300mm。
8、 脚轮：中控锁脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。
9、 床体下有一体式托盘，可放置氧气瓶，使用方便，托盘能承重10Kg。
10、 智能称重显示系统：传感器采用4个量程≥500kg高精度拉（压）力传感器。
