健康一体机技术要求
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	项目内容
	技术参数及性能要求

	1
	整机要求
	1.一体化立式设计，所有体检模块、身份证读卡器、触控屏整体内嵌，无外露连接线。
2.设备到场仅需接入电源和网络即可使用。
3.自动生成并打印体检报告，支持历史数据对比。

	2
	通讯与对接接口
	1.标配以太网、WiFi、USB、蓝牙。
2.提供标准API/串口协议，支持对接慢病管理系统。
3.支持数据自动上传、断点续传、补传。
4.支持外接设备数据导入。

	3
	身份登录方式
	1.支持身份证识别、二维码/条码、人脸识别、手机号四种登录方式。
2.支持手动输入身份证号、手机号建档。

	4
	身高/体重BMI
	1.体重：电阻应变式，测量范围2kg–250kg，精度±0.1kg。
2.身高：超声波非接触式，测量范围70–205cm，精度±0.5cm。
3.支持自动测量/指令测量切换。

	5
	血压脉搏
	1.示波法测量，压力0–280mmHg，脉搏40–180次/分。2.压力精度±3mmHg，脉搏误差±5%。
3.适用臂围24–34cm。
4.支持显示平均动脉压。

	6
	血氧、体温
	1.指夹式血氧饱和度检测。
2.非接触红外测温，精度±0.2℃。

	7
	血糖功能
	1.支持手动录入空腹/餐后血糖值。
2.支持外接血糖仪通过接口导入数据。
3.支持以太网、WiFi、蓝牙传输。

	8
	中医体质辨识
	1.≧九种体质判定，符合中华中医药学会标准。
2.自动生成报告及饮食、运动、药膳建议。
3.提供中医体质辨识系统软件著作权。

	9
	软件系统功能
	1.语音导检、自助查询、历史趋势对比。
2.智能导诊（人体图 + 症状排查）。
3.支持根据症状推荐就诊科室。
4.自理能力、心理、抑郁自评问卷。

	10
	物联网平台功能
	1.设备基础信息管理。
2.设备运行、使用人次、异常数据统计。
3.能对接本院的慢病管理系统。
4.居民档案管理、报告查看与打印、数据补传。




