全自动化学发光酶免分析仪参数
1.检测项目包括革兰阴性菌脂多糖检测、真菌（1-3）-β-D葡聚糖检测（G试验）与曲霉菌半乳甘露聚糖检测（GM试验）；
2.全自动完成项目试验，设备集成包括前处理、孵育、清洗、判读及结果判断全过程实验；
3.▲移液系统：使用一次性加样头，仪器具备自动退吸头功能，可以自动调整移液系统速度，实现精准移液；
4.移液正确度和重复性：化学发光法标称加样量(v)/μL 10<v≤50偏倚不超过10%,变异系数CV≤3%;v>50,偏倚不超过5%,变异系数CV≤2%;
5.▲检测时间：单个样本检测时间＜90分钟；
6.分析方法：化学发光法
7.仪器线性：化学发光法不小于3个发光值数量级范围内，线性相关系数(r)应≥0.98；
8.配套耗材：按需提供质控品、枪头等配套耗材。

[bookmark: _GoBack]
