	序号
	项目内容
	技术参数及性能要求

	1
	双通道注射泵
	▲1.产品需持有NMPA颁发的第三类医疗器械注册证，提供注册证文件证明；
▲2.药物支持：可进行普通药物输液、镇痛药、化疗药、胰岛素输注；
3.产品适用于成人、小儿和新生儿患者，适用于各年龄段患者多型号注射器进行；
4.静脉输注；
▲5.注射精度≤±2%；
6.速度调节范围：≥0.01-1600ml/h, 最小步进0.01ml/h；
7.防护等级不低于IP33；
8.输液模式数量：≥8种；
9.配备≥3.5英寸触摸屏；
10.压力监测：具有压力监测，可实时显示当前压力数值；
11.电池工作时间≥5小时（@5ml/h流速下）；
12.双通道每个通道独立运行；
▲13.阻塞回撤功能：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外剂量伤害患者；
14.使用期限：≥10年；  
15.可用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml；
16.KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h。

	2
	输液泵
	▲1.产品需持有NMPA颁发的第三类医疗器械注册证，提供注册证文件证明；
▲2.药物支持：可进行普通药物输液、镇痛药、化疗药、胰岛素输注；
▲3.输液精度：≤±5%；
4.速率范围：≥0.1-1600ml/h，最小步进0.01ml/h；
5.累计量类型：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量；
▲6.压力报警阈值最低值：50mmHg；
7.整机重量：不超过1.7kg；
8.使用期限：≥10年；
9.预置输液总量范围：≥0.1-9999.99ml；
10.输液模式数量：≥8种；
11.屏幕尺寸：≥3.5英寸触摸屏；
[bookmark: _GoBack]12.药物库容量：≥5000种；
13.压力监测：具有压力监测，可实时显示当前压力数值；
14.压力报警阈值档位：至少15档可调；
15.气泡检测：具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警；
16.历史记录存储量：≥2000条；
17.内置电池工作时间：≥5小时；
18.防护等级：不低于IP33。
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